BAS-5024P

(MINI PRINTER)

사 용 설 명 서

BASO ENGINEERING CO.,LTD

8. 인쇄 되는 양식의 예

1) HEADER(인쇄 모드/ 시간 / 코드)

♣ 수동모드               ♣ 자동모드              ♣ 시간격 모드

[MANUAL MODEL] 00/01/01 13:33:27 CODE : 123456		[AUTO MODEL] 00/01/01 13:33:27 CODE : 123		[INTERVAL MODEL] 00/01/01 13:33:27 INTERVAL : 02:30 CODE : 4567

2) 계량치                               3) 소   계

NO. 001 13 : 35 : 30 WT 123.4g NO. 002 13 : 36 : 40 WT 1230.5g		□□□□□□□□□□□□□□ SUB TOTEL 00/01/01 15 : 20 : 13 NUMBERS : 5 CODE : 123456 WT 5678.7g □□□□□□□□□□□□□□

- 9 -

◈ PRINT MODE ◈

1. 수동 MODE : PRINT KEY를 눌렀을 때에만 프린트 된다.

(MANUAL)

2. 자동 MODE : 인디게이터 중량 표시치가 영점치 부근에서 시작하여 계량물

(AUTO)    이 계량되어 안정되었을 때 자동으로 프린트 됨

다음 계량 프린트는 계량물이 제거되고 중량치가 영점치 부근으로

돌아간 후 다시 계량하면 PRINT 된다.

(누적 계량의 경우 : 계량물이 인쇄된 후 TARE가 되면 영점이 되므로

추가 계량을 실시하면 자동 프린트 됨.  연속 작업이 가능하다.)

3. 시간적 MODE : 설정된 시간 간격 동안 대기후 프린트 된다.

(INTERVAL)   시간 설정은  분/초 단위까지 가능하나 초단위만 설정시 최소 10초

까지 가능함 (RANGE : 10초 ∼ 60분)

◈ 프린터 MODE의 설정 방법 ◈

□  CLR KEY를 누른상태에서 POWER ON

□  1번 KEY를 누른다

□0번  수동모드

□1번  자동모드

□2번  시간적모드

□  1초 정도 기다림

□  CLR KEY를 누른다

- 2 -

3. 계량 모드 및 CODE의 설정

1) 코드는 6자리 까지 숫자로 가능하다.

- 6자리가 모두 입력되며 자동으로 설정 모드 및 현재의 날짜/시간이 프린트 됨

- 6자리 이내 입력시는 마지막에 "ENTER"를 누른다.

※ CODE 설정으로 넘어가지 않으면 통신 속도 설정 및

PRINTER CABLE을 확인 하십시오.

4. 수동 모드 사용법

1) 수동 모드는 □PRINT"키 입력시만 프린트 됨.

2) 계량대에 계량물을 위치하고 □PRINT"키를 누르면 프린트 됨.

3) 소계의 프린트 :  □ SUB TOTAL " 키를 누르면

시간 / 계량회수 / 소계 중량이 프린트 됨.

4) 총계의 프린트 :  □ GRAND TOTAL " 키를 누르면

시간 / 회수 / 총중량 / 최대치 / 최소치 / 평균치 /

표준편차가 인쇄되며 모든 데이터는 초기화 됨.

5) 코드의 변경 : □CODE" 키를 누르면 코드를 수정 할 수 있음

5. 자동 모드

1) 계량대에 계량물이 놓아져서 안정된 계량이 되면 한 번 인쇄 함.

2) 다음의 계량은 중량물이 제거 되어 인디게이터 표시가 영점 부근이 되면

다른 계량을 할 수 있음

3) 만약 계량물 위의 다른 계량물을 누적 계량 할 시는 인디게이터의 □ TARE "

키를 눌러 ZERO로 만든 후 다시 계량 가능 함

4) 코드 변경 / 소계 / 총계는 수동 모드와 동일 함

- 7 -

◈ INDICATOR 4325 설정 ◈

- STREAM MODE

S	T	,	N	T	,	±	0	2	4	7	8	.	1	K	g	OD	OA

▲           ▲              ▲                           ▲       ▲

HEADER1     HEADER2        계량데이타                      단위  터미네이터

(UNIT)

◈ HEADER1

O	L		- OVERLOAD
S	T		- STABLE OVERLOAD
U	S		- UNSTABLE OVERLOAD

데이터 계량 RANGE : ±99999.9

◈ HEADER2

N	T		- NET WEIGHT (용기를 뺀 실제 중량)
G	S		- GROSS WEIGHT (용기를 포함한 중량)
T	R		- TARE WEIGHT ( TARE가 ENTER된 중량)

◈ UNIT

K	g		- KILOGRAM (KG)
P	b		- POUND (1b)
(20H)	t		- TONE (T)

·F41(Function Number 41) 0003으로 설정

·F42 - 1번으로 설정 (Same as display)

·F43 - 1번으로 설정 (Stream Mode)

·F44 - 1번으로 설정 (Always available)

·F45 - 2번으로 설정 (Sending without Code Number)

·F46 - 2번으로 설정 (Sending without Address)

위의 SPEC을 기본으로 하여 설정후 CABLE을 연결한다.

만약 키가 먹지 않으면 통신이 되지 않거나, CABLE이 불량이므로

다시 조정을 요한다.

- 4 -

♣ BS - 5024 CABLE 사양서(SPECIFICATIONS) ♣

INDICATOR                                        PRINTER

(25핀 MAIL)  -------------------------------   (9핀 FEMAIL)

2        -------------------------------         2(TX)

3        -------------------------------         3(RS)

7        -------------------------------         5(GND)

6(접점출력) : GND

8(접점출력) : PRINT

9(접점출력) : SUB TOTAL

♣ KEY BOARD ♣

1) 구 성

1 PRINT	2 DATE	3 TIME	CLR
4 CODE	5 SUB	6 GRAND	0 INTERVAL
7	8	9 FEED	ENTER

.

2) 각 키의 설명

- 0∼9 : 날짜, 시간 code, interval 등의 숫자 입력시 사용

- ENTER : 날짜, 시간의 설정시 사용

- CLEAR : 숫자키 사용할 때 잘못 눌렀을 때 취소

- PRINT : 수동 모드에서 계량 데이터 프린트시 사용

- SUB TOTAL (소계) : 각 모드에서 소계 프린트시 사용

- GRAND TOTAL (총계) : 각 모드에서 총계 프린트시 사용

PRINT DATA      1 □□        □□□

2   □ 소 계      □

3 □□            □

□ 총 계

4 □□            □

5   □ 소 계      □

6 □□        □□□

- ENTER : 각 설정의 확인 및 다음 항목으로 넘어갈 때 또는

CODE 입력시 6자리 이내 입력시 사용.

- FEED : 프린터 한 라인 위로  SKIP (9번 KEY)

- 5 -

1. 날짜 설정

1) 전원  ON시 LCD DISPLAY에 MODEL명이 표시 된 후 현재 설정되어 있는

날짜가 표시 됨.

2) 표시된 날짜가 맞으면 □ENTER"를 누르면 시간 설정 MODE로 넘어간다.

3) 날짜의 설정은 변경할 때는 □ DATE" 키를 누른다.

4) 날짜의 설정은 숫자 키를 이용 년년/월월/일일 의 순서로 입력한다.

ex) 2000년  01월 01일의 경우

0		0		0		1		0		1

5) 오류설정시 CLEAR키를 누르면 년년/월월/일일의 순서로 재입력 가능합니다.

6) 설정이 끝나면 □ENTER" 키를 누르고 시간 설정 모드로 들어간다.

2. 시간 설정

1) 날짜 설정이 끝나면 시간 설정 모드로 들어가고 현재 설정된 시간이 표시됨

2) 표시된 시간이 맞으면 □ ENTER"를 입력한다.

3) 시간 설정을 변경 할 때는 □ TIME"키를 누른다.

4) 시간의 변경을 시시/분분의 순서로 입력

ex) 오후 5시 45분의 경우

1		7		4		5

5) 오류설정시 CLEAR키를 누르면 년년/월월/일일의 순서로 재입력 가능합니다

6) 설정이 끝나면 □ENTER"를 입력한다.

- 6 -

◈ INDICATOR 또는 BALANCE의 설정 조건 ◈

1. RS - 232C의 설정조건

- 기         본 : 2400BPS, 1STOP, 1START, EVEN PARITY

- DATA의 출력 : STREAM 모드 (계량 DATA 연속 송신)

- BAUD  RATE : 1200, 2400, 4800, 9600 중 택일

- START BIT : 1

- STOP BIT : 1

- SETTING : EVEN, ODD, NONE

- DATA BIT : 7 BIT

◈ PRINTER CONTROLLER의 BAUD RATE 설정 ◈

□ CLR KEY를 누른상태에서 POWER ON

□ 2번 KEY를 누른다

□ 0번은 1200  □□□□

1번은 2400        □  선택을 한다

2번은 4800        □

3번은 9600  □□□□

□ 1초 정도 기다린다

□ CLR KEY를 누른다

◈ 현재의 BAUD RATE 확인하기◈

□ □번 KEY를 누른상태에서 POWER ON

□ □번 KEY를 연다

이것은 현재의 BAUD RATE 상태를 확인할 수 있다.

- 3 -

6. 시간격 모드

1) 시간격 모드를 설정한다.

이 때 00□ 00□□일 때 ENTER키를 누르면 DEFAULT 10초로 설정된다.

2) 시간격 설정이 끝난후 ENTER키를 누르면 시간격 모드가 진행하게 된다.

3) 시간 간격의 설정을 수정하려면 □ INTERVAL"키를 누르고,

인쇄를 원하는 시간 간격을 분분/ 초초의 순서로 입력한다.

ex) 2분 30초

0		2		3		0

4) 최초시 인쇄는 □ ENTER"키를 누르면 최초 계량치가 인쇄되며 화면에

다음 인쇄할 시간이 표시된다.

5) 설정 된 시간 간격 동안 1회씩 프린트 됨

6) 표시된 시간이 되면 그때의 계량치를 인쇄하고 계속 반복된다.

7) 소계 / 총계는 수동 모드와 같다

7. □ CLR □ KEY의 사용법

- 제일 마지막에 계량되어 인쇄 된 데이터를 소거 시킬 때 사용합니다.

이 값은 적산되거나 평균에 포함되지 않습니다.

- 8 -

MINI PRINTER SPEC

BS-5024P

1. 기본사양

1) 인 쇄 방 식 : DOT MATRIX

2) 인 쇄 속 도 : 46 CPS

3) 인 쇄 자 수 : 24 / 40 COLUMNS

4) F O N T : 5 X 7 DOT MATRIX

5) 문 자 종 류 : 영문, 숫자 및 특수문자

6) 문 자 크 기 : 2배 확대가능

7) 인 쇄 색 상 : 흑·적색 2색 PRINT

8) INTERFACE : RS - 232C SERIAL I/F

9) DIMENSION : 130(W) X 125(D) X 224(H)

10) 전       원 : AC FREE VOLTAGE

11) PRINTER 특징

: □ 시간, 날짜, CODE NO설정 및 중량표시 기능

□ 편리한 KEY 조작 및 각종 DATA에 대한 연산기능

12) 사 용 용 도 : INDICATOR, BALANCE, 전자저울, FA장비, CHECKER트럭스케일

및 각종 계측장비의 DATA 기록용.

- 1 -

4) 총 계(GRAND TOTAL)

□□□□□□□□□□□□□□□ GRAND TOTAL 00/01/01 16 : 31 : 12 NUMBERS 12 CODE 123456 WT 25678.9g MAX 1230.5g MIN 23.7g AVR 732.2g DEV 4.3000g RNG 1206.8g □□□□□□□□□□□□□□□

※ NUMBERS :  계량 회수

CODE      :  설정된 코드

WT         :  총 중량 (WEIGHT)

MAX       :  최대치( MAXIMUM DATA)

MIN        :  최소치(MINIMUM DATA)

AVR       :  평균(AVERAGE DATA)

DEV        :  표준편차(STANDARD DEVIATION)

RNG        :  최대치와 최소치의 간격(RANGE OF DATA)

- 10 -