에이엔디 저울을 사용해 주셔서 감사 드리며, 본 설명서는 GF 시리즈용으로 작성된 취급설명서입니다. 저울을 충분히 이해하고 활용할 수 있도록 사용하시기 전에 반드시 본 설명서를 읽어 주시기 바랍니다.

1. 서 두                             GF-SERIES

GF-SERIES                             1. 서 두

본 설명서의 구성

기본 사용법						기본적인 조작 방법, 계량 방법 및 주의 사항을 기술하고 있습니다.
저울의 설정						저울을 설치한 장소의 바람 혹은 진동 등의 상태(환경 설정)에 대응하여 표시의 응답속도 (안정도)을 조정하는 기능의 설명과 실온에 변화가 있더라도 계량정도를 유지하기 위한 기능에 대한 설명, 그리고 저울의 교정에 대한 설명입니다. 기능의 활용 저울에 구비되어 있는 기능의 설명입니다.
기능						저울의 다양한 기능을 설명합니다.
RS-232C 인터페이스						저울의 계량값 혹은 데이터를 출력하는 인터페이스에 대한 설명입니다. 사용하려면 PC 또는 옵션 프린터가 필요합니다.
보수 관리						저울의 보수 혹은 고장이 발생한 경우에 대한 설명입니다.

□ 사용환경(바람, 진동)에 따라 표시의 응답속도(안정도)를 키 조작으로 자동조정이 가능합니다.(자동환경설정) 또는, 내장분동을 이용하여 저울 스스로 점검하는 자기점검기능을 갖추고 있습니다.

□ 측정물을 올려 표시값을 읽기까지 응답시간은 약 1초 소요됩니다.(응답속도가  로 설정된 경우)

FAST

□ 계량값 혹은 보정 Data, 복수의 단위중량(개수 모드로 샘플 1개당 중량)을 기억할 수 있는 데이터 메모리 기능을 갖추고 있습니다. (계량값 데이터일 경우 최대 40개 기억)

계량값을 정기적으로 계량하고 데이터 메모리에 기억시키는 인터벌 메모리 모드가 내장되어 있습니다.

□ GLP에 대응한 보수기록을 출력할 수 있습니다.

□ 시계 기능이 내장되어 있기 때문에 날짜, 시각별로 계량값을 출력할 수 있습니다.

□   에 의해 콤파레터 결과를 표시할 수 있습니다.

HI

OK

LO

□ 저울의 총용량에 대한 계량물의 중량이 차지하는 비율을 %로 표시하는 용량표시 기능이 있습니다.

□ 동물계량에도 대응이 가능한 표시홀드 기능이 있습니다.

□ 비중 측정, 자성 물질 계량에 사용하는 Under Hook를 표준으로 장치하였습니다.

□ g, pc(개수), pct(%) 등 다양한 계량 모드를 선택할 수 있습니다.

□ 저울의 계량값 혹은 데이터 출력의 RS-232C 인터페이스를 표준으로 장치하였습니다.

또한, 부속 데이터 통신 소프트웨어 WinCT에 의해 윈도우 PC와의 통신이 용이합니다.

윈도우는 미국 및 다른 나라에 의한 미국 Microsoft사의 등록 상표입니다.

□ 저울의 조작을 쉽게 확인할 수 있는 스텝가이드를 추가하였습니다.

□ GF-200/400/600에는 보다 정밀한 계량이 가능한 소형 바람막이가 첨부하였습니다.

□ 비중모드(), 비중측정시의 비중값을 자동으로 계산하여 표시합니다.

미국 FCC승인

이 저울은 미국 FCC규칙 25조 5항에 의한 A Class의 계측기 관련 조항(전자파 등)에 일치됨이 시험결과 판명됨에 따라 미국 FCC의 승인을 받았습니다.

(FCC란, 미국 통신 위원회)

EMC승인

이 제품은 EC규정 8913361EEC에 근거하여 전자파에 대응하여 고안되었음을 승인 받았습니다.

본제품은 정밀계기이므로 개봉시의 취급에 주의를 하여야 합니다. 또한, 기종에 따라 개봉 내용이 다를 수 있으므로 물품이 잘 갖추어져 있는지 확인하십시오.

또한, 포장 박스 또는 포장재는 수리시의 운송 등에 사용할 수 있으므로 보관하기기 바랍니다.

2. 제품의 구성(각부명칭) 및 설치와 주의                    GF-SERIES

GF-SERIES                                  2. 제품의 구성(각부명칭) 및 설치와 주의

GF - 200/300/400/600 의 경우

GF - 1200/2000/3000/4000/6100/6000/8000 의 경우

□ 저울 설치시에는 주의사항을 충분히 고려하시어 설치장소를 결정하시기 바랍니다.

□ 전 항목의 「제품 구성」을 참고하면서 계량팬과 방풍 사이드(GF-200/300/400/600의 경우는 소형 바람막이)를 설치하십시오.

□ 기포가 수준위의 빨간원 중앙에 들어가도록 고무발을 돌려 저울의 수평을 맞추십시오.

□ 저울 뒷면의 AC아답터 입력 단자에 AC아답터를 꼽고, 다른 한 쪽의 플러그를 콘센트에 꼽아 주십시요. (사용전에 30분 이상 전기가 흐르도록 하십시요.)

전자저울의 성능을 충분히 활용하기 위하여 아래의 설치 조건을 갖추어 주십시오.

□ 이상적인 설치 조건은 20℃ ± 2℃, 습도 45~60%RH의 안정된 환경입니다.

□ 먼지가 적은 곳에 설치하십시오.

□ 실내의 중심부, 건물의 2,3층 보다 실내의 사이드 혹은 건물의 1층이 진동이 적어 계량에 적합합니다.

□ 에어콘, 온풍기 등의 주변에는 저울을 설치하지 마십시오.

□ 직사광선이 닿지않는 곳에 설치하십시오.

□ 자기성이 있는 기기 근처에 저울을 두지 마십시오.

□ 고무발을 돌려 수준위의 기포가 빨간원의 중앙에 위치하도록 하십시오.

□ 사용전에 반드시 30분 이상 전기가 흐르도록 하십시오.

(AC아답타를 전원에 접속한 상태)

□ 저울을 처음 사용하는 경우, 사용하는 장소를 바꾼 경우 혹은 계량을 시작할 때는 바르게 계량이 되도록 캘리브레이션을 행하십시오.「6. 캘리브레이션」을 참조하십시오.

□ 주  의    부식성 가스, 인화성 가스가 우려되는 곳에는 설치하지 마십시오.

정확한 계량을 행하려면 아래의 사항에 주의하십시오.

□ 정전기의 영향에 의해 계량오차가 생길 수 있습니다. 주위의 습도가 45%RH이하가 되면 플라스틱 등의 절연체는 정전기를 띄기 쉽습니다. 상대습도를 높여 주거나 시료를 전도성이 있는 용기에 넣어 계량하십시오. 플라스틱 등은 젖은 천으로 닦으면 정전기를 막을 수 있습니다.

□ 자기의 영향에 의해 계량값에 오차가 생길 수 있습니다. 자성 물질(철등)을 측정할 경우는 저울의 밑면에 Under Hook를 사용하여 계량하면 저울 본체와 시료를 멀리할 수 있습니다.

□ 주위의 온도와 계량물(용기포함)의 온도에 차이가 있으면 계량 오차가 생길 수 있습니다. 예를들면 실온이 20℃일 때에 40℃의 플라스크의 주변에는 대류가 생겨 본래의 무게보다 가볍게 표시됩니다. 계량물 혹은 용기는 가능한한 주위의 온도와 비슷해진 후 측정하십시오.

□ 계량조작은 신중하고 민첩하게 조작하십시오. 측정에 시간이 걸리면 계량실내의 습도 및 온도의 변화, 공기의 흐름에 따른 시료의 반응, 습도의 흡수에 의해 오차원인이 많이 발생할 수 있습니다.

.

□ 계량팬에 물건을 올릴 때는 충격적인 하중이나 최대중량 이상의 하중을 가하지 마십시오. 또한, 계량물은 계량팬의 중앙에 오도록 하십시오.

□ 키를 누를 때는 펜과 같은 뾰족한 것으로 누르지 마시고 손가락으로 키의 중앙을 눌러 주십시오.

□ 측정오차를 없애기 위하여 계량전에 반드시  키를 눌러 주십시오.

RE-ZERO

□ 측정결과에는 공기의 부력으로 인한 오차가 포함되어 있습니다. 공기의 부력은 시료의 체적 혹은 대기압, 습도, 온도에 따라 변화합니다.

정밀함을 요하는 경우에는 부력의 보정을 실행한 후 측정하시기 바랍니다.

□ 저울 내부에 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.(분말, 액체, 금속 조각 등)

□ GF시리즈에는 본체 커버가 들어 있습니다. 또한, GF-200/300/400/600에는 소형 바람막이가 들어 있습니다. 포장에서 꺼낸 후 잠시 동안은 대전되어 있는 경우가 있습니다. 또한, 습도가 낮은 경우에도 대전되어 있는 경우가 있습니다. 계량값이 안전하지 않은 때 혹은 재현성이 나쁜 경우는 떼내어 주십시오. 젖은 천으로 투명한 판을 닦으면 정전기 문제는 해결이 가능합니다. 또한, 시판되는 정전기 방지제를 사용하는 것도 효과적입니다.

□ 저울에 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.

□ 저울을 분해하지 마십시오.

□ 강력한 유기용제로 닦지 마십시오. 세척시에는 세제를 뭍인 부드러운 천을 사용하십시오.

□ 저울 내부에 먼지 혹은 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.

이 전자저울은 AC아답터가 접속되어 있는 한, 항상 통전상태입니다.

이 때문에 저울에 나쁜 영향을 미치지는 않습니다.

정확히 계량하기 위해서는 30분전에 전기가 흐르도록 하십시오.

키를 「누르고 바로 뗀 경우」와 「계속 누르는 경우」는 저울의 동작에 차이가 있습니다. 통상 계량조작은 키를 「누르고 바로 뗀 경우」입니다. 필요한 경우가 아니라면 키를 계속 누르지 마십시오.

3. 표시부 및 키의 기본조작                         GF-SERIES

GF-SERIES                        3. 표시부 및 키의 기본조작

키	키를 누른 경우(누르고 바로 뗀다)	키를 계속 누른 경우
	표시를 ON /OFF하는 키입니다. 표시를 OFF로 하면 스탠바이 인디케이터만 표시합니다. 표시를 ON으로 하면 계량이 가능해집니다. 키는 항상 유효하며, 조작중에 키를 누르면 반드시 표시가 OFF됩니다 ON:OFF ON:OFF
	계량표시일 경우 누르면 최소표시의 자리수를 ON/OFF합니다. 개수 퍼센트 표시일 경우 누르면 등록 모드로 들어갑니다.	내부설정 메뉴를 표시합니다.
	내부설정에서 등록한 단위를 전환합니다. g, ct(캐럿), pc(개수), pct(%), (비중)	자동환경설정 / 자기점검기능의 모드로 들어갑니다.
	기능없음.	캘리브레이션 관련 메뉴를 표시합니다.
	내부설정에 의해 계량값을 기억, 또는 프린터, 컴퓨터 등으로 데이터를 출력합니다.(출하시 설정으로 데이터를 출력합니다.)	출하시는 기능설정이 되어있지 않음 내부 설정의 변경에 의해 ·GLP의「표제」「종료」를 출력합니다. ·데이터 메모리 기능의 메뉴를 표시합니다.
	표시를 제로로 합니다.

①  필요에 따라서 용기 등을 올리고,  키를 눌러 을 표시합니다.(소수점의 위치는 기종에 따라 달라집니다.)

RE-ZERO

0.00 g

4. 계 량                             GF-SERIES

GF-SERIES                                                 4. 계 량

②  계량물을 올리고, 안정 마크  표시후, 계량값을 읽습니다.

□

③  계량후, 계량팬에 올려 있는 것을 내려 주십시오.

□ 다른 중량단위를 사용할 경우  키를 눌러서 필요한 단위를 선택합니다.

MODE

□  키를 누르면 최소표시의 자리수가 ON/OFF됩니다. (최소표시 선택)

SAMPLE

□ 내부설정을 변경하면 계량값을 데이터 메모리에 기억할 수 있습니다. 자세한 것은 「10. 데이터 메모리 기능」을 참조하십시오.

사용가능한 모드는 g(중량표시모드), ct(캐럿), pc(개수 모드), pct(퍼센트 모드), (비중)의 5종입니다.

①   키를 누르면 표시의 모드가 전환합니다.

MODE

□ 표시되는 단위와 그 순서는 내부설정으로 등록을 다시 할 수 있습니다.

자세한 것은 「8. 내부설정」의 「단위등록의 해설」을 참조하십시오.

물품의 개수를 조사하는 계량방법입니다. 기준이 되는 샘플의 단위중량 (1개의 무게)에 대하여, 계량한 것이 몇 개에 해당하는지를 계산하여 표시해 줍니다. 이 경우, 샘플의 단위중량 오차가 작을수록 정확히 개수를 계산합니다. 또한, 이하에 표시하는 ACAI기능을 사용하여 계량하면 개수의 계산이 한층 더 정확해집니다.

□ 물품의 단위중량(1개의 무게) 오차가 클 경우는 정확한 개수 계산이 불가능할 수 있습니다.

개수 모드의 선택

①   키를 눌러서  단위로 합니다. (pC = 개)

MODE

pC

단위중량의 등록

②   키를 눌러서 단위중량등록 모드로 들어갑니다.

SAMPLE

※ 등록모드라도  키를 누르면, 다음 모드로 전환됩니다.

MODE

③  또한,  키를 누르면, 등록시 샘플수를 변경할 수 있습니다. (10, 25, 50, 100 개)

SAMPLE

※ 샘플의 단위 중량은 다소의 차이가 있을 수 있는데, 등록시의 샘플수가 많을수록 개수 계량이 정확합니다.

④  필요에 따라서 용기 등을 올려서,  키를 눌러  표시가 되게 합니다.(25개일 경우)

RE-ZERO

25 0

⑤  지정된 수의 샘플을 올립니다.

⑥   키를 누르면, 단위중량을 등록하고 계수표시가 됩니다.

PRINT

(25개의 경우 )

25 0

※ 올려진 샘플의 중량이 너무 가볍다고 판단되는 (계수오차가 커진다)경우는, 샘플의 추가를 지시합니다. 표시된 수량의 샘플을 추가하여 다시  키를 눌러 주십시오. 정상적으로 등록된다면, 계수표시가 됩니다.

PRINT

※ 단위중량이 너무 가벼워서 등록이 불가능한 경우는, 를 표시합니다.

lo

※ 등록된 단위중량은 전원을 끄더라도 기억됩니다.

개수 모드(계수)

⑦  수량 계산이 가능합니다.

※ 내부설정을 변경하여, 복수(20개)의 단위중량을 데이터 메모리에 기억하고, 샘플의 종류에 따라 전환할 수 있습니다.

자세한 것은 「10. 데이터 메모리 기능」을 참조해 주십시오.

ACAI

ACAI는 샘플수를 늘릴 때마다 계수정밀도를 자동으로 향상 시키는 (샘플 하나 하나의 오차가 평균화되어 오차를 작게 한다)기능입니다. ⑥의 단위중량을 등록한 후, 다음 ⑧의 과정으로 진행해 주십시오.

⑧  샘플을 약간 추가하면, 처리중 마크가 점등합니다. (오동작을 방지하기 위해서 3개 이상 추가해 주십시오. 과부하되면 점등하지 않습니다. 표시개수와 같은 수량을 추가하십시오.)

⑨  처리중 마크가 점멸하고 있는 동안에는 샘플을 움직이지 마십시오. (정밀도를 갱신중입니다.)

⑩  처리중 마크 소등 후, 정밀도는 갱신됩니다. 이 작업을 반복할 때마다 계수정밀도는 보다 향상됩니다. 또한, 100개를 초과한 후에는 ACAI 범위는 특별히 정해지지 않습니다. 표시개수와 같은 수준의 개수를 기준으로 추가해 주십시오.

⑪  ACAI에서 사용한 샘플을 모두 내리고, 계수작업으로 들어갑니다.

기준이 되는 샘플 중량을 100%로 한 경우, 이에 대해 계량한 것이 몇 퍼센트에 해당하는지를 표시합니다. 목표중량을 지정하여 그것에 해당하는 계량을 할 경우, 혹은 시료의 오차를 찾을 경우에 유용합니다.

5. 환경설정 / 자기점검기능                       GF-SERIES

GF-SERIES                                         5. 환경설정 / 자기점검기능

퍼센트 계량모드의 선택

①   키를 눌러서 단위를  로 합니다. (pct = 퍼센트)

MODE

pct

100% 중량의 등록 (퍼센트 계량의 준비)

②   키를 누르고, 100% 중량등록 모드로 들어갑니다.

SAMPLE

※ 등록 모드라도  키를 누르면, 다음 모드로 전환합니다.

MODE

③  필요에 따라서 용기 등을 올려놓고,  키를 눌러서  을 표시합니다.

RE-ZERO

100  0 pct

④  100%에 해당하는 샘플을 올려 놓습니다.

⑤   키를 누르면, 100% 중량을 등록하고, 퍼센트 값을 표시합니다.

PRINT

100.00 pct

※ 100%에 해당하는 샘플중량이 너무 가벼워서 등록이 불가능한 경우는  를 표시합니다.

lo

※ 소수점의 위치는 100% 중량에 따라 변화합니다.

※ 등록한 값은 전원을 끄더라도 기억됩니다.

퍼센트 계량

⑥  퍼센트 계량이 가능합니다.

설정은 아래와 같이 3단계가 있습니다.

표 시	내부설정	응 답 속 도
FAST	Cond 0	응답이 빠르다, 진동이 약하다 □ □ 응답이 느리다, 안정된 표시
MID.	Cond 1
SLOW	Cond 2

자동 또는 수동 환경설정에 의해 응답속도가 변경된 경우, 표시변환 주기도 변경됩니다.

응답속도가  또는 에서 가 된 경우, 표시변환 주기는 10회/초가 됩니다.

MID.

SLOW

FAST

응답속도가 에서 , 또는 로 된 경우,  표시변환 주기는 5회/초가 됩니다.

FAST

MID.

SLOW

응답속도가   또는 에서 표시변환 주기를 10회/초로 하고싶은 경우, 또는 응답속도가 에서 표시변환 주기를 5회/초로 하고싶은 경우는 내부설정「환경·표시(ba5fnc)」의「표시변환 주기(5pd)」의 설정을 변경해 주십시오. 설정방법은「8. 내부설정」을 참조해 주십시오.

MID.

SLOW

FAST

저울이 사용환경을 자동적으로 판정하고, 응답속도의 설정값을 갱신하는 방법입니다.

□  가 표시될 때까지 키를 계속 눌어 주십시오.

RESPONSE

MODE

②  자동적으로 저울의 동작점검을 시작하고, 자동으로 응답속도를 설정합니다.

③  갱신종료 후, 갱신결과를 표시하고 계량표시로 되돌아갑니다.

갱신 결과는 일정 시간동안 표시됩니다.

예) □     □

MID.

OK

(동작 점검 결과는  이고, 또한 응답설정은  가 된 것을 나타냅니다.)

OK

MID.

※ 저울의 동작이 이상한 경우  표시가 됩니다.

CH no

(□CHECK NO□를 표시합니다). 수리를 의뢰하십시오.

※ 자동설정을 할 수 없는 경우는  표시가 됩니다.(□CHECK NG□를 표시합니다.)  키를 누르면 계량모드로 되돌아갑니다. 진동, 바람, 계량팬의 접촉 등이 있었는지 주위환경을 체크하고 다시 한번 시험해 주십시오.

CH ng

CAL

자동 환경설정에 의한 설정을 변경하는 경우, 다음의 방법으로 설정할 수 있습니다.

①   키를 가 표시될 때까지 계속 누르고, 표시되면 다시 한번  키를 눌러 주십시오.

MODE

RESPONSE

MODE

②   키를 눌러서 설정을 선택해 주십시오.

MODE

( ,  또는   중 하나를 선택합니다)

FAST

MID.

SLOW

③  잠시 후 를 표시하고, 계량표시로 되돌아갑니다. 일정시간 갱신한 상태를 표시합니다.

end

메모

환경설정의 설정값은, 내부설정「환경·표시(ba5fnc)」의 「응답속도 (Cond)」으로 변경할 수 있습니다.

설정방법은 「8. 내부설정」을 참조하여 실행해 주십시오.

캘리브레이션

소유하고 있는 분동에 의한 캘리브레이션			소유하고 있는 분동을 사용하여 저울을 교정합니다.

캘리브레이션·테스트

6. 캘리브레이션 (저울의 교정)                       GF-SERIES

GF-SERIES                                       6. 캘리브레이션 (저울의 교정)

소유하고 있는 분동에 의한 캘리브레이션 테스트		소유하고 있는 분동을 사용하여 계량의 정확함을 확인하여 결과를 출력합니다.

※ 교정은 하지 않습니다.

캘리브레이션의 주의

□ 캘리브레이션 중에는 특히 진동, 바람, 온도변화에 주의해 주십시오.

□ 캘리브레이션 및 캘리브레이션 테스트에서는 GLP에 대응하는 보수기록의 출력을 할 수 있습니다. GLP의 보수 기록을 출력하려면 내부설정 「데이터 출력(dout)」의 「GLP에 관한 출력(info)」으로 설정할 필요가 있습니다. GLP출력에는 컴퓨터 또는 옵션 프린터가 필요합니다. GLP 출력의 경우, 저울에 탑재되어 있는 시계 기능에 의해 날짜·시각을 출력합니다. 날짜·시각이 맞지 않는 경우는, 「8. 내부설정」의 「시각·날짜의 확인과 설정방법」을 참조하고, 시계를 맞추어 주십시오.

캘리브레이션 테스트는 GLP에 대응한 보수기록의 출력으로 설정되어 있을 때에만 유효한 기능입니다.

□ 내부설정 「불휘발 메모리의 사용방법(data)」을 변경(교정이력을 기억)하므로서 캘리브레이션의 실행기록 및 캘리브레이션 테스트에 의한 교정상태를 데이터 메모리에 기록할 수 있습니다. 자세한 것은 「10. 데이터 메모리 기능」을 참조하십시오.

소지한 분동 사용시의 주의 사항

□ 캘리브레이션시 사용하는 분동이 정확해야 저울이 정확합니다.

□ 소지한 분동에 의한 캘리브레이션 혹은 캘리브레이션 테스트에 사용하는 분동은 아래의 표에서 선택하여 주십시오.

기 종	사용가능한 교정 분동	입력가능한 기차 범위
GF-200	200g*, 100g	-0.015g~+0.015g
GF-300	300g, 200g*, 100g
GF-400	400g*, 300g, 200g
GF-600	600g, 500g*, 400g, 300g, 200g
GF-1200	1000g*, 500g	-0.15g~+0.15g
GF-2000	2000g*, 1000g
GF-3000	3000g, 2000g*, 1000g
GF-4000	4000g*, 3000g, 2000g
GF-6100	6000g, 5000g*, 4000g, 3000g, 2000g
GF-6000	6000g, 5000g*, 4000g, 3000g, 2000g	-1.5g~+1.5g
GF-8000	8000g, 7000g, 6000g, 5000g*, 4000g, 3000g, 2000g

*는 출하시 설정

표시

「저울이 교정 데이터를 기다리는 마크」입니다. 표시하고 있는 때에는 진동이나 바람 등이 저울에 가해지지 않도록 주의하십시오.

소지분동을 이용하여 캘리브레이션을 합니다. (저울을 교정합니다)

①  계량팬에 아무것도 올리지 말고 30분 이상 전원을 켜주십시오.

②   키를 계속 누릅니다. 이 나타나면 키에서 손을 뗍니다.

CAL

Cal out

③  교정분동 (13페이지의 교정분동을 사용가능)을 설정한 경우, 키를 눌러 ④로 진행해 주십시오. 교정분동을 변경하지 않은 경우 ⑤로 진행해 주십시오.

SAMPLE

④  다음의 키로 교정분동값을 설정하여 주십시오.

키 SAMPLE					전부 점멸(교정분동의 선택)과 아래 2자리 점멸(기차의 선택)을 전환합니다.
키 RE-ZERO					사용하는 교정분동(전부 점멸시) 또는 기차(아래 2자리 점멸시)를 변경합니다(13페이지 참조). 기차설정은 +15디지트의 다음은 -15디지트가 됩니다.
키 PRINT					변경한 교정분동을 등록합니다. 등록한 값은 전원을 끄더라도 기억되어 있습니다.
키 CAL					설정을 중단합니다. (로 돌아갑니다.) Cal 0

⑤  계량팬에 아무것도 없는 것을 확인하고  키를 눌러 주십시오. 제로점을 계량합니다. 진동 등을 가하지 마십시오.

PRINT

□  계량팬에 교정분동을 올리고  키를 눌러 주십시오.

PRINT

분동을 계량합니다. 진동 등을 가하지 마십시오.

□  계량팬에서 분동을 제거하십시오.

□  캘리브레이션 후, GLP 출력이 설정되어 있는 경우, 「교정실행기록」을 출력 또는 데이터 메모리에 기억합니다.

□  자동적으로 계량표시로 돌아갑니다.

⑩  교정분동을 다시 올리고, 설정값이 ±2디지트인지 확인합니다. 들어가 있지 않은 경우는 주위 환경에 주의하여 ①부터 다시 합니다.

소지하고 있는 교정분동을 사용해서 계량의 정확도를 확인함과 동시에, 그 결과를 출력합니다. GLP에 대응한 보수기록의 출력을 설정하고 있는 때(dout info 1 또는 2)에만 유효한 기능입니다. (교정은 행하지 않습니다)

①  계량팬에 아무것도 올리지 않은 채로 30분 이상 전원을 켜주십시오.

②   키를 계속 누릅니다. 가 표시되면 키에서 손가락을 뗍니다.

CAL

CC out

③  교정분동(13페이지의 교정분동 사용가능)을 설정하는 경우,  키를 누르고 ④로 진행해 주십시오.

SAMPLE

교정분동을 변경하지 않는 경우, ⑤로 진행해 주십시오.

④  다음 키로 교정 분동값을 설정해 주십시오.

키 SAMPLE					전부 점멸(교정분동의 선택)과 아래 2자리 점멸(기차의 선택)을 전환합니다.
키 RE-ZERO					사용하는 교정분동(전부 점멸시) 또는 기차(아래 2자리 점멸시)를 변경합니다(13페이지참조). 기차설정은 +15디지트의 다음은 -15디지트가 됩니다.
키 PRINT					변경한 교정분동을 등록합니다. 등록한 값은 전원을 끄더라도 기억되어 있습니다.
키 CAL					설정을 중단합니다. ( 으로 돌아 갑니다.) CC 0

⑤  계량팬에 아무것도 올려져 있지 않은 것을 확인하고  키를 눌러 주십시오. 제로점을 계량합니다.

PRINT

진동 등을 가하지 말아 주십시오.

⑥  제로점의 계량값을 몇 초간 표시합니다. 계량팬에 교정분동을 올리고  키를 눌러 주십시오. 분동을 계량합니다. 진동 등을 가하지 말아 주십시오.

PRINT

⑦  분동의 계량값을 몇 초간 표시합니다.

계량팬에서 분동을 내리십시오.

⑧  「교정상태」를 출력 또는 데이터 메모리에 기억합니다.

⑨  자동으로 계량표시로 되돌아갑니다.

저울은 부주의로 인하여 데이터(정확한 계량을 위한 데이터, 사용환경에 적합하기 위한 데이터, RS-232C인터페이스를 제어하는 데이터 등)가 변경되어서는 안됩니다. 이러한 데이터를 보호하기 위하여 「기능선택스위치」가 설계되어 「변경금지」 또는 「변경가능(사용가능)」을 선택할 수 있습니다. 「변경금지」의 경우, 그 기능으로 들어갈 수 없으므로 부주의로 변경하는 것을 방지합니다. 「기능선택 스위치」에는 다음의 두가지가 있습니다.

7. 기능선택과 초기화                         GF-SERIES

GF-SERIES                                  7. 기능선택과 초기화

내부설정,

소지 분동에 의한 캘리브레이션

설정방법

①  표시를 오프하기 위하여  키를 누릅니다.

ON:OFF

②  와  키를 누르면서  키를 누르면 를 표시합니다.

PRINT

SAMPLE

ON:OFF

p5

③   키를 누르고, 다음의 키로 기능을 선택하여 주십시오.

PRINT

키   점멸중인 항(스위치)을 선택합니다.

SAMPLE

키   점멸중인 스위치의 상태를 선택합니다.

RE-ZERO

0  변경금지 / 사용불가

1  변경가능 / 사용가능

키     등록하고, 계량표시로 돌아갑니다.

PRINT

키     조작을 취소합니다. 계량모드로 돌아가기 위해서는  키를 한번 더 누릅니다.

CAL

CAL

저울의 각 설정값을 공장 출하시의 값으로 되돌리는 기능입니다.

초기화되는 내용은 다음과 같습니다.

□ 교정 데이터

□ 내부설정

□ 단위중량 (개수 모드), 퍼센트 중량값

□ 데이터 메모리 기능에 의해 기억된 데이터

□ 소지한 교정분동값, 또는 목표중량값

□ 기능선택의 상태

□ 비중모드에서 액체 비중 및 액체 온도

주   의     초기화 후, 반드시 교정을 실행해 주십시오.

설정방법

①  표시를 OFF합니다.

②  와  키를 누르면서,  키를 누르면 를 표시합니다.

PRINT

SAMPLE

ON:OFF

p5

③   키를 눌러서  표시로 합니다.

SAMPLE

Clr

④   키를 누릅니다. (캘리브레이션하는 경우는  키를 누릅니다)

PRINT

CAL

⑤   키를 누릅니다.

RE-ZERO

⑥   키를 누르면, 초기화를 실행합니다.

PRINT

실행 후, 계량모드로 자동전환 됩니다.

내부설정은, 저울의 동작방법을 지정하는 항목을 갱신·열람하는 기능입니다. 설정값은 AC 아답터를 빼더라도 기억되어 있으며, 갱신할 때까지 유효합니다.

내부설정의 메뉴구조는, 아래 그림의 예와 같이 분류항목과 설정항목 두층으로 되어, 각 설정항목에는 하나의 설정값이 등록되어 있습니다. 각 설정항목에서 유효한 설정값은, 가장 마지막에 표시한 설정값입니다. 변경한 설정값이 저울 동작에 반영되는 것은,  키를 누른 후입니다.

PRINT

8. 내부설정                            GF-SERIES

GF-SERIES                            8. 내부설정

설정 예와 메뉴의 구조   「데이터 메모리 기능」을 「계량데이터기능」으로 설정하고,

「인터벌 시간」을 「1분」으로 설정한 경우의 예.

주   의   설정과 사용조건(사용환경)에 따라서 올바른 동작을 하지 않는 경우가 있으므로, 변경내용을 확인하고 변경해 주십시오.

	「 □ 」마크는 현재 유효한 설정값으로 표시됩니다.
	계량표시에서 계속 누르면 내부설정 메뉴로 들어갑니다.(분류항목을 표시) 분류항목 또는 설정항목을 선택합니다.
	설정값을 변경합니다.
	분류항목에서 설정항목으로 들어갑니다. 설정값을 등록하고, 다음 분류항목으로 진행합니다.
	설정항목을 표시중일 때는, 설정을 취소하고 다음 분류항목으로 진행합니다. 분류항목을 표시중일 때는, 내부설정을 종료하고, 계량표시가 됩니다.

분류항목	설정항목	설정값	내 용 · 용 도
ba5fnc 환경·표시	Cond 응답속도	0	응답이 빠름, 진동이 느림 FAST MID. 응답이 느림, 안정 표시 SLOW	환경설정에서 변경가능 홀드기능이 ON(Hold 1)일 때, 평균화시간의 설정과 겸용
		* 1
		2
	5t-b 안정검출폭	0	엄밀한 판정 (±1 Digit) 비엄밀한 판정 (±3 Digit)	일정시간 내의 계량표시의 변동폭이 기준값 이하이면 안정마크를 표시. 홀드기능ON(Hold 1)일 때 평균화시간설정과 겸용
		* 1
		2
	Hold 홀드 기능	0	OFF	동물계량시, 안정시에 표시를 홀드하는 기능 ON일 때 점등. ANIMAL
		1	ON
	trc 제로 트랙킹	0	OFF	제로점을 뒤쫓아 표시를 제로로 유지하는 기능
		* 1	ON
	5pd 표시변환 주기	* 0	5회/초	표시의 갱신 주기
		1	10회/초
	pnt 소수점	* 0	. (포인트)	소수점 형태
		1	, (콤마)
	p-on 오토 파워 ON	* 0	OFF	AC아답터를 접속하면 계량 모드부터 시작
		1	ON
	poff 오토 파워 OFF	* 0	OFF	10분간 조작하지 않으면 자동으로 표시OFF
		1	ON(10분)
	g5i 최대용량 인디케이터	* 0	OFF	최대용량 인디케이터 제로 0% 최대용량 100%
		1	ON
Cp fnc 콤파레터	Cp 콤파레터 모드	* 0	비교하지 않음
		1	안정시·과하중시 비교 (제로부근 제외)
		2	안정시·과하중시 비교 (제로부근을 포함)
		3	항상 비교 (제로 근 제외)
		4	항상 비교 (제로부근 포함)
	Cp in 비교방법과 값설정	* 0	상하한값의 디지털 입력	Cp Hi, Cp lo 선택가능
		1	상하한값의 샘플하중 등록
		2	기준값의 디지털 입력	Cp ref, Cp lmt 선택가능
		3	기준값의 샘플하중 등록
Cp Hi 상한값의 설정		「콤파레터의 해설」 참조		Cp in 0, 1 을 선택한 경우 표시
Cp lo 하한값의 설정
Cp ref 기준값의 설정		「콤파레터의 해설」 참조		Cp in 2, 3 을 선택한 경우 표시
Cp lmt 기준값으로부터의 허용범위의 설정

*는 출하시 설정

분류항목	설정항목	설정값	내 용 · 용 도
dout 데이터 출력	prt 데이터 출력 모드	* 0	키 모드	안정표시의 경우 키로 기억 또는 데이터 출력 PRINT
		1	오토 프린트 A 모드 (기준=제로점)	제로점에서 ap-p와 ap-b에 따른 범위를 넘어 안정표시를 한 경우 기억 또는 출력한다
		2	오토 프린트 B 모드 (기준=이전 안정값)	기준보다 ap-p와 ap-b에 따른 범위를 넘어 안정표시를 한 경우 기억 또는 출력한다
		3	스트림 모드 / 인터벌 메모리 모드	data 0인 경우 연속하여 데이터 출력/ data 2인 경우 인터벌 메모리를 사용
	ap-p 오토 프린트 극성	* 0	플러스만	표시가 기준보다 큼
		1	마이너스만	표시가 기준보다 작음
		2	양극성	기준보다 크고작음에 관계없음
	ap-b 오토 프린트 폭	* 0	10 Digit	기준과 표시와의 차이를 지정
		1	100 Digit
		2	1000 Digit
	data 불휘발성 메모리	* 0	사용하지않음	관련설정 prt, int, d-no, 5-td, info
		1	단위중량의 기억
		2	계량 데이터의 기억
		3	교정 이력의 기억
	int 인터벌 시간	0	표시 변환시	인터벌메모리 모드를 사용할 경우의 인터벌 시간을 설정 (prt 3, data 2 인 경우의 설정)
		1	2초 간격
		2	5초 간격
		3	10초 간격
		4	30초 간격
		5	1분 간격
		6	2분 간격
		7	5분 간격
		8	10분 간격
	d-no 데이터 번호 부가	0	데이터 번호를 출력하지 않음	「10. 데이터 메모리 기능」 참조
		1	데이터 번호 출력
	5-id ID 번호 부가	* 0	ID 번호를 출력하지 않음	데이터 출력시의 ID번호의 출력 선택
		1	ID 번호 출력
	pu5e 데이터 출력 간격	* 0	띄우지 않는다	출력 간격을 선택합니다
		1	1.6 초 띄운다
	at-f 오토피드	* 0	실행하지 않음	데이터 출력 후의 자동용지 전송의 선택
		1	실행
	info GLP 출력	* 0	출력하지 않는다	GLP에 관한 출력방법의 선택. GLP 출력과 함께 시각·날짜의 선택은 30페이지를 참조해 주십시오.
		1	AD-8121 포맷
		2	범용 포맷
	ar-d 데이터 출력후의 자동 제로화	1	실행하지 않음	데이터 출력후, 자동으로 제로화하는 기능
		2	실행

* 는 출하시 설정

5if 시리얼 인터 페이스	bp5 Baud rate	0	600bps
		1	1200bps
		* 2	2400bps
		3	4800bps
		4	9600bps
	btpr Data Bit, Parity Bit	* 0	7 비트 EVEN
		1	7 비트 ODD
		2	8 비트 NON
	Crlf 터미네이터	* 0	CR LF	CR : ASCII 0Dh Code LF : ASCII 0Ah Code
		1	CR
	type 데이터 포맷	* 0	A&D 표준 포맷	「데이터 포맷의 해설」참조
		1	DP 포맷
		2	KF 포맷
		3	MT 포맷
		4	NU 포맷
		5	CSV 포맷
	t-Up Command 타임아웃	0	제어 없음	Command 수신중 대기시간 선택
		* 1	1초간 제어 있음
	erCd AK, 에러 Code	* 0	출력하지 않는다	AK : ASCII 06h Code
		1	출력한다
	Ct5 CTS, RTS의 제어	* 0	제어하지 않는다	CTS, RTS의 제어
		1	제어한다
fnc 비중	ldin 액체비중입력	* 0	물의 온도	(비중) 모드 설정시에만 사용가능 「12. 비중측정」 참조
		1	액체의 농도(비중)
Unit 단위(모드) 등록		* g	그램	「단위등록의 해설」참조
		pC	개수
		pct	퍼센트
		Ct	캐럿
			비중
id ID 번호 설정		「9. GLP와 ID 번호」참조

* 는 출하시 설정

「디지트」는 최소표시 단위

주   의    Baud rate 혹은 계량 데이터에 부가하는 데이터(날짜, 시각, ID 번호 등)의 유무에 따라서 표시변환마다 데이터를 모두 출력할 수 없는 경우가 있습니다.

응답속도(Cond)의 특성과 용도

Cond 0     하중의 변동에 대해서 표시는 예민하게 반응합니다.

분말이나 액체의 계량, 매우 가벼운 샘플의 계량이나 계량값의 안정도보다도 작업능률을 우선으로 하는 경우, 설정값을 작게 합니다. 설정 후, 로 표시됩니다.

FAST

Cond 2     하중의 변동에 대하여 표시가 천천히 변화합니다.

사용환경 등에 따라 계량값이 안정되기 힘든 경우, 설정값을 크게 합니다. 설정 후 로 표시됩니다.

SLOW

※ 홀드기능을 ON으로 한 경우, 평균화 시간 설정을 거듭합니다.

안정검출 폭 (5t-b )의 특성과 용도

계량값이 안정됐다고 판정하기 위한 설정입니다. 일정시간 내의 계량값의 변동폭이 설정값 이하가 되면 안정 마크를 표시하고, 계량값의 기억이나 출력을 실행합니다. 이 설정은 오토 프린트에 영향을 줍니다.

5t-b 0     계량값이 충분히 안정되지 않으면, 안정 마크를 표시하지 않고, 조금만 계량값이 변동해도 안정마크가 꺼집니다.

엄격하게 계량하는 경우, 설정값을 작게 합니다.

5t_b 2      하중의 미세한 흔들림에 대해서도 반응이 둔하게 됩니다.

미세한 진동이나 흔들림 등의 사용환경에 따라 계량값이 안정되기 힘든 경우, 설정값을 크게 합니다.

홀드 기능(hold)의 특성과 용도(동물 계량)

움직이는 동물을 계량하기 위한 기능입니다. 계량값이 제로에서 일정범위(동물계량범위)이상에서 변동이 「평균화 폭」 이내로 일정시간 (「평균화 시간」) 경과했을 경우 처리중 마크를 점등시키며, 그 때의 평균값을 계량결과로서 고정표시합니다. 계량한 동물을 내리면 자동적으로 표시가 제로가 됩니다. 설정이 ON「1」이며, 단위가 개수 모드 이외인 경우에 기능합니다. (동물 계량 마크  점등)평균화 시간과 평균화 폭은 내부설정 「응답속도(cond)」과 「안정검출폭(5t-b)」으로 설정합니다.

ANIMAL

동물계량범위			평균화시간			평균화폭
GF-200/300/400/600	0.200g 이상		cond 0	2초(능률우선)		5t-b 0	평균화폭 소
GF-1200/2000/3000/4000/6100	2.00g 이상		cond 1	4초		5t-b 1
GF-6000/8000	10.0g 이상		cond 2	8초(정확함 우선)		5t-b 2	평균화폭 대

※ 동물계량용 팬(OP-12)은 GF-1200/2000/3000/4000/6100/6000/8000에 사용할 수 있습니다.

제로 트랙킹(trc)의 특성과 용도

표시가 제로일 때, 사용환경의 영향 등에 따라 제로점이 미세하게 변동할 경우, 자동적으로 제로점을 찾아 제로표시를 하는 기능입니다. 계량값이 여러 Digit 인 경우, 제로 트랙을 OFF로 하는 편이 정확하게 계량할 수 있습니다.「Digit」는 최소표시의 단위.

trc 0      제로트랙을 사용하지 않는다. 「예 계량값이 0.02g인 경우, trc 0로 설정한다」

trc 1      제로트랙을 사용한다.「예 0.00g의 표시를 안정시킨다.」

표시변환 주기(5pd)의 해설

표시의 갱신속도 (변환주기)의 설정입니다. 이 설정은 「Baud rate」, 「데이터 출력 간격」 등과 함께 「스트림 모드」의 동작상태에 영향을 미칩니다.

소수점(pnt)의 해설

표시 및 출력의 소수점의 형태를 선택합니다.

오토 파워 ON(p-on)의 해설

AC아답터로 전원을 투입한 경우,  키를 누르지 않아도 자동적으로 계량표시가 되는 설정입니다. 저울을 자동기기에 조립하는 경우 등에 사용합니다. 단, 올바르게 계량하는데는 전원투입 후 30분 정도 필요합니다.

ON:OFF

오토 파워 OFF(poff)의 해설

전원이 ON인 상태에서 일정시간 (약10분간), 아무것도 조작하지 않은 상태가 계속되면 자동으로 표시만을 OFF하는 기능입니다.

최대용량 인디케이터 (g5i)의 해설

최대용량 인디케이터는, 평상시 계량에서는 하중과 최대용량의 관계를 퍼센트로 표시합니다. (제로 0%, 최대용량 100%) 내부설정에 따라 데이터 메모리 기능을 사용하는 설정(「불휘발성 메모리(data)」를 「계량 데이터 혹은 단위중량을 기억」)으로 변경한 경우는 우선적으로 데이터 메모리 기능(메모리 데이터 번호의 표시)으로 사용합니다.

내부설정「데이터출력 모드(prt)」는  데이터 메모리 기능 (「불휘발 메모리(data)」를 「계량 데이터 기억」으로 함)에서의 동작과 RS-232C로 데이터를 출력하는 경우의 동작에 적용됩니다.

키 모드

안정 마크를 표시하고 있는 경우,  키를 누르면 계량값을 1회 출력(또는 기억)합니다.

PRINT

이 때 표시를 1회 점멸시키고 출력(또는 기억)한 것을 알립니다.

필요한 설정    dout  prt 0  키 모드

오토 프린트 A 모드

계량값이 기준의 「제로표시」에서부터 「오토 프린트 극성」과 「오토 프린트 폭」에서 지정한 범위를 넘어 안정마크를 표시한 경우, 계량값을 1회 출력(또는 기억)합니다. 또한, 안정 마크를 표시하고 있는 경우,  키를 누르면 계량값을 1회 출력(또는 기억)합니다. 이 때 표시를 1회 점멸시키고 출력(또는 기억)한 것을 알립니다.

PRINT

필요한 설정    dout   prt 1     A 모드

dout    ap-p     오토 프린트 극성

dout    ap-b     오토 프린트 폭

사용예        「출력후 REZERO ar-d 1로 설정하고, 추가된 샘플마다 계량한다.(제거한 샘플마다 계량한다.)」

오토 프린트 B 모드

계량값이 기준인 「이전 안정마크 표시값」에서부터 「오토 프린트 극성」과 「오토 프린트 폭」중 지정한 범위를 넘고 안정마크를 표시한 경우, 계량값을 1회 출력(또는 기억)합니다.

또한, 안정 마크를 표시하고 있는 경우,  키를 누르면 계량값을 1회 출력합니다. 이 때 표시를 1회 점멸시키고 출력한 것을 알립니다.

PRINT

필요한 설정     dout    prt 2     B 모드

dout    ap-p      오토 프린트 극성

dout    ap-b      오토 프린트 폭

사용예         「계량물을 추가하면서 계량값을 출력한다」

스트림 모드

표시가 안정되지 않는 것에 관계없이 표시변환마다 계량값을 출력합니다. 이 모드에서는 표시의 점멸은 실행하지 않습니다. 데이터 메모리 기능  (「불휘발 메모리(data)」를 「계량데이터의 기억」으로 한다)을 사용하고 있는 경우는 인터벌 메모리 모드가 됩니다.

필요한 설정     dout        prt 3     스트림 모드

ba5fnc     5pd       표시변환주기

5if         bp5       Baud rate

사용예         「컴퓨터로 계량값을 항상 모니터한다」

주   의    Baud rate나 계량데이터에 부가하는 데이터 (날짜, 시각, ID 번호 등)의 유무에 따라 표시변환마다의 데이터를 모두 출력할 수 없는 경우가 있습니다.

인터벌 메모리 모드

정기적으로 데이터를 메모리에 기억합니다.

필요한 설정      dout        prt 3     인터벌 메모리 모드

dout        data      데이터 메모리 사용

dout        int        인터벌 시간

사용예         「정기적으로 계량하고 기록하여 일괄 출력한다.」

내부설정 □「5if type 데이터 포맷」에 따른 데이터의 출력 포맷과 계량 데이터에 부가되는 데이터 포맷의 해설입니다.

A&D 표준 포맷 5if type 0

주변기기와 접속하는 표준 포맷입니다. AD-8121은 MODE1, MODE2를 사용합니다.

□ 1 데이터는 15문자(터미네이터 불포함)고정입니다.

□ 맨 처음에 2문자의 Head가 있고, 데이터의 종류·상태를 나타냅니다.

□ 데이터는 부호부착이고, 윗자리의 불필요한 제로도 출력합니다.

□ 데이터가 제로일 때, 극성은 플러스입니다.

□ 단위는 3문자로 표시됩니다.

DP 포맷 (DUMP PRINT) 5if type 1

AD-8121은 MODE3을 사용합니다.

□  1 데이터는 16문자(터미네이터 미포함)고정입니다.

□  과하중 이외에는 맨 처음 2문자의 헤드가 있고, 데이터의 종류·상태를 나타냅니다.

□  과하중 혹은 제로가 아닌 계량값에는 수치의 앞에 극성이 붙습니다.

□  데이터의 상위의 불필요한 제로는 빈 공란이 됩니다.

□  단위는 3문자로 표시합니다.

KF 포맷  5if type 2

Karl Fischer 포맷입니다.

□  1 데이터는 14문자 (터미네이터 미포함)고정입니다.

□  헤드는 없습니다.

□  과하중 혹은 제로가 아닌 계량값에는 수치의 앞에 극성이 붙습니다.

□  불필요한 제로는 빈 공란이 됩니다.

□  안정시에는 단위를 출력합니다. 불안정한 경우에는 단위를 출력하지 않습니다.

MT 포맷  5if type 3

상기 이외의 포맷을 사용하고자 하는 경우 선택해 주십시오.

□  데이터가 (-) 일 때만 부호가 있습니다.

□  2 문자의 헤드가 있습니다.

□  데이터의 상위 불필요한 제로는 빈 공란이 됩니다.

□  1 데이터의 문자수는 단위 문자수로 변화합니다.

NU 포맷  5if type 4

수치만 출력하는 포맷입니다.

□  데이터는 9자리 (터미네이터 미포함)고정입니다.

□  극성 1자리, 수치 8자리의 구성입니다.

□  상위 제로도 출력합니다.

□  제로의 경우, + 극성입니다.

CSV 포맷  5if type 5

A&D 표준 포맷의 데이터부와 단위부를 □ , □로 구분한 것입니다. 과하중시에도 단위가 붙습니다.

계량값에 ID번호, 데이터 번호, 날짜, 시각을 부가하는 경우, 각각이 콤마로 구분되고 계량값까지가 하나의 데이터로 됩니다.

ID 번호  dout  5-id  1

저울의 식별번호입니다. 7자리 고정입니다.

데이터  번호  dout d-no  1

데이터 메모리 기능으로 메모리한 계량값을 RS-232C로부터 출력할 때, 그 이전 값에 데이터 번호를 부가하는 것이 가능합니다.

□  데이터 번호는 6자리(터미네이터를 포함하지 않고)고정입니다.

□  CSV 포맷 선택시 (5if type 5) □ . □는 □ , □가 됩니다.

날짜  dout  5-td  2 또는 4

년/월/일의 순서는 설정이 가능합니다.(□Cl adj□참조)

년도는 4자리로 출력합니다.

시각  dout 5-td  1 또는 3

24시간제입니다.

※ 계량값에 ID번호, 데이터번호, 날짜, 시각을 첨가하는 경우의 출력순서는 ID번호, 데이터번호, 날짜, 시각, 계량데이터의 순입니다.

콤파레터의 결과는    로 표시합니다. 비교적용범위는 다음 5종류가 있습니다.

HI

OK

LO

「비교하지 않는다」

「안정시·과하중시에 비교한다(제로 부근을 제외)」

「안정시·과하중시에 비교한다(제로 부근을 포함)」

「항상 비교한다(제로 부근을 제외)」

「항상 비교한다(제로 부근을 포함)」

비교의 기준에는 「상한값과 하한값」과 「기준값과 허용범위」가 있습니다.

각 값의 입력방법에는 「디지털 입력」과 「샘플 하중에 의한 입력」이 있습니다.

내부설정 를 참조해 주십시오.

Cp fnc

비교방법의 선택 (적용범위와 비교기준, 값의 입력)

①   키를 계속 눌러서 내부설정모드의  를 표시합니다.

SAMPLE

ba5fnc

②   키를 여러 번 눌러서 의 표시로 합니다.

SAMPLE

Cp fnc

③   키를 누릅니다.

PRINT

④   키를 여러 번 누르고,  표시로 합니다.

RE-ZERO

Cp 3

⑤   키를 눌러서  표시로 합니다.

SAMPLE

Cp in

⑥   키를 여러번 눌러서,  표시로 합니다.

RE-ZERO

Cp in 2

⑦   키를 누르면, 선택한 방법을 등록합니다.

PRINT

값의 입력

⑧  를 표시하고 있을 때,  키를 눌러주십시오. 현재 설정되어 있는 값을 표시합니다. (모두 점멸) 설정값을 변경할 필요가 없는 경우  또는  키를 눌러 주십시오. ⑨로 진행합니다.

Cp ref

PRINT

PRINT

CAL

설정값을 변경하는 경우,  키를 누르고, 다음의 키로 등록해 주십시오.

RE-ZERO

키 SAMPLE		점멸하는 자리를 이동합니다.
키 RE-ZERO		점멸하는 자리의 값을 변경합니다.
키 MODE		극성을 반전합니다.
키 PRINT		등록하고, ⑨로 진행합니다.
키 CAL		취소하고, ⑨로 진행합니다.

⑨  를 표시하고 있을 때,  키를 누르면, 현재 설정되어 있는 값을 표시합니다.

Cp lmt

PRINT

설정값을 변경하는 경우는 다음의 키로 허용범위를 등록할 수 있습니다. 허용범위는 기준값을 100%로하는 값으로 입력합니다.

키 SAMPLE		점멸하는 자리를 이동합니다.
키 RE-ZERO		점멸하는 자리의 값을 변경합니다.
키 PRINT		등록하고, ⑩로 진행합니다.
키 CAL		취소하고, ⑩로 진행합니다.

⑩   키를 누르면, 계량표시로 되돌아갑니다.

CAL

비교방법의 선택 (적용범위와 비교기준, 값의 비교)

①   키를 계속 눌러서 내부설정 모드의  를 표시합니다.

SAMPLE

ba5fnc

②   키를 여러 번 눌러서,  표시로 합니다.

SAMPLE

Cp fnc

③   키를 누릅니다.

PRINT

④   키를 여러 번 눌러서,  표시로 합니다.

RE-ZERO

Cp 2

⑤   키를 눌러서,  표시로 합니다.

SAMPLE

Cp in

⑥   키를 여러 번 눌러서,  표시로 합니다.

RE-ZERO

Cp in 1

⑦   키를 누르면, 선택한 방법을 등록합니다.

PRINT

값의 입력

⑧  를 표시하고 있을 때,  키를 누르면, 현재 설정되어 있는 값을 확인 할 수 있고(모두 점멸),  키를 누르면, 하중입력 모드로 들어갑니다.

Cp Hi

PRINT

RE-ZERO

⑨   키를 누르면, 를 표시합니다. 상한값 무게의 샘플을 저울에 올리고,  키를 누릅니다. (상한값을 등록합니다)

RE-ZERO

0.00 g

PRINT

⑩  종료하면, 를 표시합니다.

Cp lo

⑪  를 표시하고 있을 때,  키를 누르면, 현재 설정되어 있는 값을 확인할 수 있고(모두 점멸),  키를 누르면, 하중입력 모드로 들어갑니다.

Cp lo

PRINT

RE-ZERO

⑫   키를 누르면, 를 표시합니다. 하한값 무게의 샘플을 저울에 올리고,  키를 누릅니다. (하한값을 등록합니다)

RE-ZERO

0.00 g

PRINT

9. GLP와 ID번호                          GF-SERIES

GF-SERIES                             9. GLP와 ID번호

키를 누르면, 계량표시로 되돌아갑니다.

CAL

□ GLP는 「의약품 안전성시험 실시에 관한 기준」(Good Laboratory Practice)입니다. GLP에 대응한 데이터 출력을 RS-232C에서 옵션 프린터와 컴퓨터로 출력할 수 있습니다.

□ GLP에 대응한 데이터 출력에는 저울 메이커명(A&D), 기종명, 시리얼 번호, ID 번호, 날짜, 시각 및 사인란을 포함합니다. 캘리브레이션 및 캘리브레이션 테스트에서는 사용분동 및 결과를 포함합니다.

□ RS-232C에서 다음 GLP에 대응한 데이터를 출력할 수 있습니다.

- 캘리브레이션 (소지분동에 의한 캘리브레이션)

- 캘리브레이션 테스트 (소지한 분동에 의한 캘리브레이션 테스트 출력)

- 일련의 계량값을 알기 쉽게 관리하기 위한 구간 구분(「표제」,「종료」)

□ ID 번호는, 저울의 보수관리를 할 때 저울의 식별번호로 사용할 수 있습니다.

□ ID 번호는, AC아답터를 떼어도 유지되며, 새로 등록할 때까지 유효합니다.

①   키를 계속 눌러서, 내부설정 모드로 들어가고  표시로 합니다.

SAMPLE

ba5fnc

②   키를 몇 번 눌러서,  표시로 합니다.

SAMPLE

id

③   키를 누르면, 다음 키로 ID 번호를 입력할 수 있습니다.

PRINT

키 RE-ZERO		점멸하는 자리의 문자를 변경합니다. 「표시 대응표」참조
키 SAMPLE		점멸하는 자리를 이동합니다. 39
키 PRINT		변경을 등록하고, 를 표시합니다. ba5fnc
키 CAL		변경을 취소하고, 를 표시합니다. ba5fnc

④   표시의 경우,  키를 누르면, 계량표시로 되돌아갑니다.

ba5fnc

CAL

GLP데이터를 출력하기 위해서는 내부설정 info 1(AD-8121용 포맷)또는 info 2(컴퓨터 출력 등, 범용 포맷)으로 설정합니다.

주  의    AD-8121 프린터로 출력하는 경우

□  접속에 관해서는 「13. RS-232C 인터페이스」의 「②주변기기와의 접속」을 참조해 주십시오.

□  AD-8121은 MODE3을 사용합니다.

저울의 내부설정「데이터 출력 간격(pU5e)」을「1」로 설정합니다.

소지한 분동에 의한 캘리브레이션시의 출력

소지한 분동을 사용해서 저울을 교정한 경우의 출력예입니다.

소지한 분동에 의한 캘리브레이션 테스트시의 출력

소지한 분동을 사용해서 저울의 계량정밀도를 확인할 경우의 GLP출력입니다.(교정은 행하지 않았습니다.)

표제와 종료의 출력

용도·동작

「일련의 계량값」의 관리방법(GLP Data)으로 계량값의 전후에「표제」와 「종료」의 부분을 추가합니다.  키를 계속 눌러「표제」와 「종료」를 상호 출력합니다.

PRINT

주   의

□  AD-8121 프린터로 데이터를 출력하는 경우, AD-8121은 MODE3  설정해 주십시오.

□  데이터 메모리 기능을 사용하고 있는 경우 (data 0 이외의 경우), 표제와 종료는 출력할 수 없습니다.

키에 의한 출력 방법

①  계량값을 표시하고 있는 경우,  키를 계속 눌러  표시가 되면 「표제」를 출력합니다.

PRINT

5tart

②  계량값을 출력하게 합니다. 출력 방법은 데이터 출력 모드의 설정에 의합니다.

③   키를 계속 눌러  표시가 되면, 「종료」를 출력합니다.

PRINT

recend

데이터 메모리는 계량값 데이터 혹은 보정 Data 등을 저울에 기억하여 두고, 나중에 데이터 확인 혹은 일괄 출력하는 것이 가능합니다.

기억이 가능한 데이터는 이하의 3종류입니다.

□ 계량값 데이터 (최대 40개)

□ 개수계 모드의 단위 중량(최대 20개)

데이터 메모리 기능을 사용하려면 미리 내부설정의 설정항목「불휘발메모리(data)」의 설정이 필요합니다. 설정방법은 「8.내부설정」을 참조하십시오.

데이터를 기억할 때에 데이터 메모리에 다른 종류의 데이터가 남아 있는 경우(예를들면 계량값 데이터를 기억하는 경우에 이전의 보정 Data 혹은 개수계모드의 단위중량의 기억 데이터가 남아 있는 경우)는 표시부 왼쪽 상단에 □Clr□표시가 점멸하므로 아래의 방법으로 일단 이전 메모리를 해제할 필요가 있습니다.

□Clr□표시의 해제 방법

①  □clr□표시가 점멸할 경우   키를 계속 누르고 를 표시시킵니다.

PRINT

②   키를 누르고  표시시킵니다.

RE-ZERO

10. 데이터 메모리기능                         GF-SERIES

GF-SERIES                                10. 데이터 메모리기능

표시부 왼쪽 상단에 현재 기억되어 있는 데이터의 종류가 표시됩니다.

단위중량	pC
계량값(시각 날짜 없음)	-d-

③   키를 누르면 기억된 데이터가 모두 해제됩니다.

PRINT

④  종료하면   표시후, 계량표시로 돌아갑니다.

end

특 징

□ 계량값 데이터만을 기억하는 경우는 최대 40개까지 기억합니다. 전원을 끄더라도 기억되어 있습니다.

□ 저울이 계량값을 기억하고 있기 때문에 프린터 혹은 컴퓨터가 없더라도 계량작업을 계속할 수 있습니다.

□ 저울이 계량값을 기억하고 있기 때문에 프린터 혹은 컴퓨터를 장시간 점유하지 않고 계량작업이 가능합니다.

□ 기억한 데이터를 필요에 따라 저울의 표시부에서 확인이 가능합니다.

□ 기억한 데이터를 일괄하여 출력(옵션 프린터 혹은 컴퓨터)하는 것이 가능합니다. 이 때에 내부설정의 설정내용에 의해 데이터 번호, ID번호의 부가유무 및 출력 포맷을 선택할 수 있습니다.

기억방법

□ 데이터 기억시에 표시부 왼쪽 상단에 □Clr□표시가 점등한 경우 35페이지의 「데이터 메모리 사용시의 주의사항」을 참고로 이전 메모리를 삭제하여 주십시오.

①  내부설정의 설정항목 「불휘발 메모리(data)」를 「2」로 설정합니다.(「8. 내부설정」참조)

②  계량값 데이터의 기억방법은 내부설정의 설정항목 「데이터 출력 모드 (prt)」의 동작에 따릅니다. 동작방법(모드)에는 4종류가 있습니다.

키모드		계량값이 안정하여 있는 경우 키를 누를 때 마다 계량값을 기억합니다. PRINT
오토프린트 A모드		제로점에서 오토프린트 극성과 오토프린트 폭에 의한 범위를 넘어 안정표시한 경우, 계량을 기억합니다.
오토프린트 B모드		이전 안정표시에서 오토프린트 극성과 오토프린트 폭에 의한 범위를 넘어 안정표시된 경우 계량을 기억합니다.
인터벌메모리 모드		계량값을 「인터벌시간(int)」으로 설정한 일정시간마다 자동으로 기억되는 모드입니다. 이 모드의 개시와 정지는 키로 실행합니다. PRINT

주   의

□ 계량값을 기억하는 경우, 동시에 RS-232C에 의해 데이터 출력을 할 수 없습니다.

□ □full□은 full memory를 의미합니다. 기억한 데이터를 삭제하지 않는 한 새로운 계량값을 기억할 수 없습니다.

□ 데이터 메모리를 사용하고 있는 경우는 다음의 Command를 사용할 수 없습니다.

Q	즉시, 계량데이터를 출력한다.

S,	안정후, 계량데이터를 출력한다.

SI	즉시, 계량데이터를 출력한다.

SIR	연속된 계량데이터를 출력한다.

ASCII 코드에서 1Bh

내부설정의 준비

□ 동작방법별 내부설정의 조합

	데이터 출력 모드	오토프린트의 극성과 폭	데이터 메모리 기능	인터벌 시간
키모드	prt 0	무관계	data 2
오토프린트 A모드	prt 1	ap-a 0~2	data 2	무관계
오토프린트 B모드	prt 2	ap-b 0~2	data 2
인터벌 메모리 모드	prt 3	무관계	data 2	int 0~8

□ 데이터 넘버, ID넘버, 시각 날짜의 출력 유무

데이터 넘버	첨부하지 않음	d-no 0
	첨부함	d-no 1
ID넘버	첨부하지 않음	5-id 0
	첨부함	5-id 1

콤파레타 기능 사용

①   키를 가 표시될 때 까지 계속 눌러 주십시오.

SAMPLE

ba5fnc

②   키를 여러번 누르고 을 표시시킵니다.

SAMPLE

dout

③   키를 누릅니다.

PRINT

④   키를 3번 누르고 를 표시시킵니다.

SAMPLE

data 0

⑤   키를 눌러 에서 로 변환합니다.

RE-ZERO

data 0

data 1

⑥   키를 눌러 기억시킵니다.

PRINT

⑦   키를 누르면 계량표시로 되돌아갑니다.

CAL

기억된 계량값의 표시 방법(불러오기)

□ 내부설정의 설정항목 「불휘발 메모리(data)」가「2」로 설정되어 있는지 확인하십시오.

①   키를 가 표시될 때까지 계속 눌러 주십시오.

PRINT

reCall

②   키를 누르면  모드로 들어갑니다.(표시부 왼쪽 상단에 □-d-□ 가 표시됩니다.

PRINT

reall

다음의 키를 조작하여 저장된 data를 불러옵니다.

키	다음의 데이터를 표시합니다.

RE-ZERO

키	하나 이전의 데이터를 표시합니다.

MODE

키	표시 데이터를 RS-232C에서 출력합니다.

PRINT

키를 누르면서	키를 누른다.

SAMPLE

CAL

표시되어 있는 데이터를 삭제합니다.

□ 표시되어 있는 데이터를 삭제하더라도 그 분량 만큼의 메모리 용량이 증가하는 것은 아닙니다.

키	모드를 종료합니다.

CAL

reCall

③   키를 누르면 계량표시로 돌아갑니다.

CAL

메모리의 일괄 출력

주   의    일괄출력에는 내부설정의 시리얼 인터페이스(5if)를 설정해야 합니다. 「8. 내부설정」과 「13. RS-232C인터페이스」의「②주변기기와의 접속」을 참고하십시오.

①   키를 가 표시될 때까지 계속 눌러 주십시오.

PRINT

reCall

②   키를 눌러 을 표시시킵니다.

SAMPLE

out

③   키를 누르면 이 표시됩니다.

PRINT

④   키를 눌러 을 표시시킵니다.

RE-ZERO

⑤   키를 누르면 기억된 데이터를 모두 RS-232C로 출력합니다.

PRINT

⑥  모든 데이터가 출력되면  가 표시됩니다.  키를 누르면 계량표시로 되돌아갑니다.

Clear

CAL

메모리의 일괄 삭제

①   키를 가 표시될 때 까지 계속 눌러 주십시오.

PRINT

reCall

②   키를 여러번 눌러 을 표시합니다.

SAMPLE

Clear

③   키를 누르면 를 표시합니다.

PRINT

④   키를 눌러 를 표시시킵니다.

RE-ZERO

⑤   키를 누르면 기억한 데이터를 모두 삭제합니다.

PRINT

⑥  종료하면 를 표시한 후, 가 표시됩니다.

end

reCall

⑦   키를 누르면 계량표시로 되돌아갑니다.

CAL

특 징

□ 개수 모드에서의 단위중량에 대해서, 최대 20개를 기억 할 수 있습니다. 또한, 전원을 끊어도 기억되어 있습니다.

※ □p0 1□(첫번째 단위중량 데이터)는 표준(일반적 개수 모드)의 메모리로 그 이외에 19개를 기억할 수 있습니다.

□ 저장된 단위중량을 읽어내면 그 때마다 단위중량을 등록하지 않고 수량 계산이 가능합니다.

□ 저장된 단위중량의 불러오기 및 변경이 가능합니다.

단위중량 데이터 판독 방법

①  내부설정의 설정항목 「불휘발성 메모리 (data)」를 「1」로 설정합니다. (「8. 내부설정」참조)

②  키를 눌러서, 단위를  (개수)로 합니다.

MODE

pC

※ 표시하지 않는 경우는, 내부설정의 단위등록으로 를 등록해 주십시오.

pC

※ 표시부 좌측 상단에  □Clr□이 표시가 점멸하는 경우는 37페이지의 「데이터 메모리 사용상의 주의사항」을 참고로 일단 이전 메모리를 삭제하여 주십시오.

③   키를 계속 눌러서, 단위중량 선택 모드로 들어갑니다. 아래 그림의 표시가 됩니다.

PRINT

표시 예

④  다음 키 조작에서 사용하는 단위중량 번호를 선택해 주십시오.

키	단위중량 번호를 +1합니다.

RE-ZERO

(□p01□에서 □p20□까지 변경할 수 있습니다)

키	단위중량 번호를 -1합니다.

MODE

키	단위중량 번호를 선택합니다.

PRINT

키	취소하고, ⑤로 진행합니다.

CAL

⑤  단위중량의 재등록과 등록후의 ACAI는 개수계량의 조작과 같은 형태로 사용할 수 있습니다. (9페이지「개수계량」참조)

※ 읽어낸 단위중량에 대해서, ACAI를 작동시킬 수 는 없습니다.

※ □ UN : mm □ Command에 의해 단위중량을 판독하는 것이 가능합니다. (mm은 01~20에서 P01~P20에 대응) 또한, 판독한 단위중량은 □ ? UW □ Command에 의해 출력되며, □ UW : □ Command에 의해 변경이 가능합니다.

Hook의 용도는, 자성 물질의 측정이나 비중측정 등의 Hook 계량입니다.

Hook는, 저울의 바닥면 커버를 열면 사용이 가능합니다.

11. HOOK                            GF-SERIES

GF-SERIES                           11. HOOK

주   의    금속기구에 무리하게 힘을 가하지 말아 주십시오.

방진을 위해, 사용하지 않을 때에는 커버를 열지 말아 주십시오.

Hook의 방향은 아래로 향하여 있습니다.

GF Series는 비중 모드(Density mode)를 갖추고 있습니다. 비중은 고체의 무게를 공기중의 샘플 무게와 액체 속의 무게를 이용하여 계산하게 됩니다.

● 비중모드는 공장 출하시 설정되어 있지 않으므로 모드를 사용하기 위해서는 기능 설정   을 통하여 비중모드를 활성화하여야 합니다.

12. 비중측정                            GF-SERIES

GF-SERIES                           12. 비중측정

● 액체의 농도를 설정하는 방법은 두 가지가 있는데, 물의 온도를 입력하는 방법과 농도   를 입력하는 방법이 있습니다.

● 비중 측정 기구(OP-13)는 GF-200/300용 옵션으로 만 사용 할 수 있습니다.

비중 측정 공식

비중은 아래의 공식에 의해 산출됩니다.

□	: 샘플의 비중

[eqn: □~= ~A OVER A-B~ TIMES □_0]A 	: 공기중의 샘플 중량

B	: 액체 속에서의 샘플 중량

□0	: 액체의 농도(비중)

기능 설정

① 비중모드 설정

비중모드는 계량 단위들 중 하나로서 사용 가능합니다. 모드를 사용하기 위해서는 기능

설정에서 설정하여 주어야 합니다. (4-2 단위 저장 참조)

② 액체의 농도 설정 방법을 선택

아래의 표와 같이 액체농도 입력방법을 선택합니다. 비중모드를 선택하였을 때만 설정

가능합니다.

분 류 항 목	설 정 항 목	설 정 값	내 용 □ 용 도
d5 fnc 비중 기능	ld in 액체 농도 입력	★ 0	물의 온도
		1	액체 농도

★ 0 : 공장출하시설정

액체의 농도 설정

① 비중 모드를 선택하는데 필요한  키을 누른다. 표시부에 □g"가 점멸할 때 비중모드

MODE

가 선택되었다는 것을 의미합니다.

② 비중모드에서, 액체의 농도를 입력하기 위해서는  키를 계속 누르고 있어 주십시오.

MODE

주  의   보통 계량모드에서는 자동환경조정 기능이 활성화되어 있으나, 비중모드에서는 사용할 수 없습니다.

물의 온도 입력(ld in 0)

비중모드에서, 현재 설정되어 있는 물의 온도가 표시 될 때까지  키를 눌러 주십시오.(공장 출하시 설정 : 온도 25℃, 단위 ℃) 값을 변경하기 위해서 아래의 키를 이용합니다.

MODE

키	온도 1℃씩 증가(0-99)

RE-ZERO

키	온도 1℃씩 감소(0-99)

MODE

키	변경 내용을 저장, 가 표시되고 비중 모드로 돌아갑니다.

PRINT

end

키	변경을 취소하고, 비중 모드로 돌아갑니다.

CAL

물의 온도와 농도와의 관계는 표와 같습니다.

물의 농도를 직접 입력하기(ld in 1)

비중 모드에서 현재 설정되어 있는 물의 농도가 표시 될 때까지  키를 계속 눌러 주십시오.(공장 출하시 설정:1.000g/cm3, 단위 g/cm3)  값을 변경하기 위해서 아래의 키를 이용합니다.

MODE

키     선택된 숫자의 값을 설정

RE-ZERO

키        값 변경을 위하여 숫자 선택

MODE

키        변경 내용을 저장, 가 표시되고 비중 모드로 돌아갑니다.

PRINT

end

키        변경을 취소하고, 비중 모드로 돌아갑니다.

CAL

주  의   농도의 설정 법위는 0.0000 ∼ 1.9999 g/cm3

비중 측정

비중 측정 모드에서 저울은 공기 중에서의 중량, 물 속에서의 중량, 그리고 나서 비중을 표시합니다.

●  공기중의 샘플 중량 측정

□g"과 함께 기능 표시부의 □□□(처리중 마크)표시가 점멸합니다

●  액체 속에서 샘플 중량 측정

□g□과 함께 기능 표시부의 □□□(처리중 마크)가 표시됨니다.

●  비중 표시

표시부에 □□와 함께 비중 값이 표시됩니다.

위의 세 과정을 반복하기 위해서는  키를 누릅니다.

SAMPLE

주  의    키는 최소 중량값 변경을 위하여 사용할 수 없습니다. 비중은 소숫점 3자리로 표시됩니다.

SAMPLE

측정 과정

①  공기 중에서 샘플 중량을 측정하기 위한 모드로 되어 있는지 확인하십시오.(□g□이 표시되고 □□□(처리중 마크) 점멸)

②  0이 표시되지 않았을 경우  키를 눌러 주시고, 표시부에 0(ZERO)이 되었는지 확인하여 주십시오.

RE-ZERO

③  상부의 계량 팬(공기 중)에 샘플을 올려 주십시오. 그리고 중량 값이 안정되었을 때 중량 확인을 위하여  키를 눌러 주십시오.(공기 중 샘플 중량)

SAMPLE

저울은 물 속에서 중량 측정 모드로 변환됩니다. (□g□가 표시되고 □□□(처리중 마크) 없어짐)

주  의   (-)값 또는 E(error)가 표시된 경우  키가 작동되지 않음

SAMPLE

④  상부의 계량 팬에 있는 샘플을 하부의 계량팬(물속)에 올려 주십시오. 그리고 중량값이 안정되었을 때 중량 확인을 위하여  키를 눌러 주십시오.(물속 샘플 중량)

SAMPLE

저울은 비중 값을 자동으로 계산하여 표시(□□)합니다.(□g□표시 없어 짐)

주  의   E(error)가 표시된 경우  키가 작동되지 않음

SAMPLE

⑤  비중 값을 저장 또는 출력하고자 할 경우  키를 눌러주십시오. 비중 출력단위는 □□입니다. 다른 샘플을 측정하기 위해서  키를 눌러주시면 공기 중 중량 측정부터 반복하여 시행할 수 있습니다.

PRINT

SAMPLE

주  의   액체의 온도 또는 농도가 비중을 측정하는 중에 변화된 경우 필요에 따라 온도 및 농도를 재 설정하여 주십시오. □액체의 농도 설정□ 참조

전송방식   EIA RS-232C

전송형식   보조 동기식(비동기), 양방향, 반이중전송

13. RS-232C 인터페이스                        GF-SERIES

GF-SERIES                                 13. RS-232C 인터페이스

신호형식   Baud rate        600, 1200, 2400, 4800, 9600 bps

Data Bit          7Bit 또는 8Bit

Parity Bit         EVEN, ODD (데이터 길이  7Bit)

NONE (데이터 길이  8Bit)

Stop Bit          1Bit

사용 Code         ASCII

PIN 배치

PIN 번호	신 호 명	방 향	의 미
1	FG	-	프레임 그라운드
2	RXD	입력	수신 데이터
3	TXD	출력	송신 데이터
4	RTS	입력	송신 요구
5	CTS	출력	송신 허가
6	DSR	출력	DATA SET READY
7	SG	-	시그널 그라운드
8∼17	-	-	N . C
18	PRINT	입력	PRINT 입력
19	RE-ZERO	입력	RE-ZERO 입력
20∼25	-	-	N . C

회 로

외부입력 사용방법

18PIN, 19PIN을 7PIN과 각각 쇼트 (100ms 이상)시키면 판넬의 ,  키와 같이 조작할 수 있습니다.

RE-ZERO

PRINT

AD-8121를 접속하고, 데이터를 프린트하는 경우, 저울의 내부설정을 다음과 같이 설정하십시오.

내 부 설 정 항 목	설 정 방 법 과 내 용
dout prt 0∼3	필요에 따라서 프린트를 선택
dout ap-p 0∼2	오토 프린트 선택시에 설정
dout aP-b 0∼2	오토 프린트 선택시에 설정
dout pU5e 0, 1	출력 간격의 선택
Sif bp5 2 (출하시 설정)	2400bps
Sif btpr 0 (출하시 설정)	7 bit EVEN
Sif Crlf 0 (출하시 설정)	터미네이터 CrLf
Sif Ct5 (출하시 설정)	CTS, RTS에 의한 제어를 금지

AD-8121을 MODE1 또는 MODE2로 설정하는 경우
5if type 0 (출하시 설정)	A&D 표준 포맷

AD-8121을 MODE3으로 설정하는 경우
5if type 1	DP 포맷

저울에서 연속된 데이터를 출력하는 경우, 메모리 데이터를 일괄 출력하는 경우, GLP데이터를 출력하는 경우
dout pU5e 1	출력 간격의 선택

메 모

data 0의 경우 계량값을 프린터로 출력할 수 있습니다.

data 2의 경우, 기억한 계량값을 프린터로 출력할 수 있습니다.

교정이력의 프린터 샘플은 「9. GLP와 ID번호」를 참고로 하십시오.

본 기기는 RS-232C 인터페이스를 사용해서 컴퓨터와 접속할 수 있는 DCE (DATA COMMUNICATION EQUIPMENT)입니다. 접속시에는 접속할 기기의 취급설명서를 충분히 읽고 접속하여 주십시오. 접속용 케이블은 모뎀 접속용으로 판매되고 있는 것을 사용하십시오. (스트레이트 케이블)

데이터 통신 소프트웨어 WinCT를 이용한 접속

Windows95/98이 설치된 컴퓨터 (이하 PC)의 경우, 부속품인 WinCT (CD-ROM)을 사용해서 계량 데이터를 간단하게 PC로 전송할 수 있습니다.

「WinCT」의 통신방법에는 「RsCom」과 「RsKey」2종류가 있습니다.

WinCT의 인스톨 방법 등의 상세한 내용은 WinCT의 취급설명서를 참조해 주십시오.

「 RsCom 」

□  PC에서 Command에 의해 저울을 제어할 수 있습니다.

□  RS-232C를 사용하여, 저울과 PC와의 사이에서 데이터의 송□수신등 양방향 통신이 가능합니다.

□  송□수신한 결과를 PC 화면상에 표시하거나, 텍스트 파일로 저장할 수 있습니다. 또한, PC와 접속되어 있는 프린터에 그 데이터를 인쇄할 수 있습니다.

□  PC의 복수의 포트 각각에 저울을 접속한 경우, 각 저울과 동시에 통신할 수 있습니다.

(다중실행)

□  다른 어플리케이션과 동시에 실행이 가능합니다. (PC를 점유하지 않습니다.)

□  저울의 GLP 출력 데이터도 PC가 수신할 수 있습니다.

「 RsKey 」

□  저울에서 출력된 계량 데이터를 다른 어플리케이션 (Microsoft Excel 등)에 직접 전송할 수 있습니다.

□  표계산 (Excel), 텍스트 에디터(메모장, Word) 등 어플리케이션 종류는 다양합니다.

□  저울의 GLP 출력 데이터도 PC가 수신할 수 있습니다.

Microsoft, Windows, Excel, Word는 미국 및 그 이외의 국가에서 미국 Microsoft Corporation의 등록상표입니다.

①  계량 데이터의 집계

「RsKey」를 사용하면, 계량 데이터를 Excel의 워크시트 상에 직접 입력할 수 있습니다. 그 이후는 Excel의 기능에 따라 합계, 평균, 표준편차, MAX, MIN 등의 집계, 그래프화가 가능하기 때문에 재료의 분석이나 품질관리 등에 편리합니다.

②  PC에서 각 명령을 내리고, 저울을 콘트롤

「RsCom」을 사용하면, PC 측에서 □RE-ZERO명령□이나 □데이터 입력 명령□(Command)을 저울에 송신하고, 저울을 콘트롤할 수 있습니다.

③  소지한 프린터에 저울 GLP 데이터를 인쇄, 기록

저울의 GLP 데이터를 프린터(PC에 접속한 프린터)를 톨하여 인쇄할 수 있습니다.

④  일정 시간마다 계량 데이터를 입력

예를 들면, 1분 간격으로 데이터를 자동으로 입력하고, 계량값의 경과시 특성을 얻을 수 있습니다.

⑤  저울의 데이터 메모리 기능의 활용

계량값을 저울에 기억하여 두고 (GF의 데이터 메모리 기능을 사용), 나중에 일괄하여 PC에 전송하여 데이터 처리를 실행합니다.

⑥  PC를 외부 표시기로 사용

「RsKey」의 □테스트 표시 기능□을 이용하면, PC를 저울의 외부표시기로 사용할 수 있습니다. (저울은 스트림 모드로 합니다)

계량값을 요구하는 Command

C	S, SIR Command 해제를 요구한다.
Q	즉시, 1 계량 데이터를 요구한다.
S	안정 후, 1 계량 데이터를 요구한다.
SI	즉시, 1 계량 데이터를 요구한다.
SIR	즉시, 계속된 계량 데이터를 요구한다. (반복)
	안정 후, 계량 데이터를 요구한다.

저울을 제어하는Command

CAL	CAL 키, (내장분동에 의한 캘리브레이션)
MCL	저장된 모든 데이터의 삭제
MD:nnn	데이터번호 nnn의 계량 데이터 삭제
OFF	표시를 OFF한다.
ON	표시를 ON한다.
P	ON:OFF 키, 표시의 ON, OFF
PRT	PRINT 키
R	RE-ZERO 키 (제로 표시)
SMP	SAMPLE 키 (최소 표시 전환)
U	MODE 키 (단위전환)
T	RE-ZERO 키
Z	RE-ZERO 키
	RE-ZERO 키

데이터 메모리 관련 Command

?MA	저장된 데이터를 모두 출력한다.
?MQnnn	데이터 넘버 nnn의 계량 데이터를 출력한다.
?MX	저장된 데이터수를 출력한다.(최종데이터넘버)
MCL	저장된 계량값 데이터를 모두 삭제한다.
MD : nnn	데이터 넘버 nnn의 데이터를 삭제한다.
UN;mm	mm(01~20)번호에 저장된 단위중량을 변경 --> 메모리 기능을 제어하는 Command
?UN	선택한 단위중량의 Code넘버를 출력한다.
UW:□□□.□□~~g	단위중량값을 변경하는 Command 예 : +0.123 g (단위중량을 0.123g으로 설정한다. ~ 는 스페이스)
?UW	단위중량값을 출력한다.

비교기능을 제어하는 Command

HI:□□□.□□~~g	상한값의 설정 예)HI:+2.34~~g (상한값을 2.34g으로 설정. ~는 공란)
LO:□□□.□□~~g	하한값의 설정 예)LO:+1.23~~g (하한값을 2.34g으로 설정. ~는 공란)
?HI	상한값의 출력
?LO	하한값의 출력

nnn 또는 mm은 세자리수 혹은 두자리수의 수치입니다.

: ACSII 코드의 1Bh

내부설정 5if의 erCd 1로 설정하면, 모든 Command에 대해서 반드시 어떤 반응이 있고, 통신의 신뢰성이 향상됩니다.

erCd 1의 경우

□ 데이터를 요구하는 Command를 저울에 송신했을 때, 저울이 요구된 데이터를 송출할 수 없는 경우에는, 저울은 에러 Code (EC, Exx)를 나타냅니다. 저울이 요구된 데이터를 출력할 수 있는 경우에는 저울은 요구된 데이터를 표시합니다.

□ 저울을 제어하는 Command를 저울에 송신했을 때, 저울이 그 Command를 실행할 수 없는 상태에 있는 경우는, 저울은 에러 Code (EC, Exx)를 표시합니다. 저울이 보내진 Command를 실행할 수 있는 경우에는 <AK>모드를 표시합니다.

다음 Command는 Command 수신시뿐만 아니라, 처리 종료시에도 <AK> Code를 표시합니다. 안정대기 에러 등 처리가 정상 종료하지 않았을 경우, 에러 Code (EC, Exx)를 표시하고, 이 때는 □CAL□ Command로 에러를 해제합니다.

CAL Command	ON Command	P Command(ON/OFF Command)

(단, 내장분동에 의한 캘리브레이션을 하는 경우)

R Command(RE-ZERO Command)

(단, 표시를 제로로 하는 RE-ZERO 동작을 하는 경우)

□  노이즈 등에 의해 송신한 Command가 원래의 것에서 변한 경우나 통신상의 에러(Parity Bit 에러 등)가 발생한 경우에도 에러 Code를 표시합니다. 그 때는 다시 Command를 송신하는 등의 처리를 할 수 있습니다.

<AK> Code는 ASCII Code 06H입니다.

내부설정 5if의 Ct5의 설정에 의해, 저울은 아래의 동작을 합니다.

Ct5 0의 경우

저울이 Command를 수신할 수 있는 상태/할 수 없는 상태에 관계없이 CTS는 항상 Hi가 됩니다. 또한, 저울은 RTS의 상태에 관계없이 데이터를 출력합니다.

Ct5 1의 경우

CTS는 통상 Hi를 출력합니다. Command를 수신할 수 없는 상태일 때 (이전의 Command 처리중일 때 등)에는 Lo를 출력합니다. 또한, 저울은 1SET의 데이터를 출력할 때, RTS의 상태를 확인하고, RTS가 Hi라면 데이터를 출력하고, RTS가 Lo라면 데이터는 출력하지 않습니다.

(출력하려고 한 데이터는 취소됩니다)

저울에는 RS-232C 출력에 관련해서 내부설정 「데이터 출력 (dout)」와 「시리얼 인터페이스(5if)」가 있습니다. 사용방법에 따라서 설정해 주십시오.

□  더러워진 경우는 중성세제를 조금 묻힌 부드러운 헝겊으로 닦아내 주십시오.

□  유기용제나 합성섬유는 사용하지 말아 주십시오.

□  저울은 분해하지 말아 주십시오.

15. 고장시의 대책                          GF-SERIES

GF-SERIES                            14. 보 수

□  수송시에는 전용 포장상자를 사용해 주십시오.

□  저울의 수리나 서비스가 요구되는 경우 A&D 본사 혹은 지역 대리점으로 연락하여 주십시오.

저울은 정밀기기이기 때문에, 측정환경이나 측정방법에 따라서는 올바른 값을 얻을 수 없는 경우가 있습니다. 측정물을 몇 번씩 올렸다 내렸을 경우에, 그 재현성이 없는 경우, 또는 저울의 동작이 정상이 아니라고 판단되는 경우, 아래의 항목을 확인해 주십시오. 각 항목에서 체크하고, 그래도 이상이 있을 경우에는 수리를 의뢰해 주십시오.

1. 저울이 정상적으로 작동하는지 확인

□  자가점검 기능에 의해서, 저울의 동작점검을 실시해 주십시오. (11페이지 참조)

치명적인 고장은 메시지로 표시됩니다.

□  또는 간단한 확인 방법으로는 소지한 분동으로 재현성(반복성)을 확인해 주십시오. 이 때, 반드시 계량팬의 중앙에 분동을 올려놓아 주십시오.

□  정확한 확인 방법은, 분동값이 정확한 분동으로, 재현성, 직선성, 교정값 등을 확인해 주십시오.

2. 측정환경이나 측정방법이 올바르게 실행되는지 확인

아래의 각 항목을 체크해 주십시오.

측정 환경의 체크

□ 저울의 설치장소는 고정되어 있는가?(특히, 최소표시 1mg 타입)

□ 저울이 수평으로 되어 있는가? (6페이지 참조)

□ 저울 주위의 바람이나 진동은 문제없는가?

최소눈금 1mg 타입에는 소형방풍(부속)이 부착되어 있는가?

□ 저울을 설치한 주위에 강한 노이즈 발생원 (모터 등)은 없는가?

저울 사용방법 체크

□ 계량팬이 방풍틀 등에 접촉되어 있지 않은가?(계량팬이 올바르게 설치되어 있는가?)

□ 측량물을 올리기 전에 반드시  키를 누르는가?

RE-ZERO

□ 측량물은 계량팬의 중앙에 올려져 있는가?

□ 분동을 사용한 캘리브레이션을 실시하였는가?

□ 계량작업 전에 30분 이상 전원을 접속해서 워밍업을 실시했는가?

측량물의 체크

□ 측정물이 주위의 온□습도 등의 영향에 의해 수분의 흡수나 발열 등의 현상은 없는가?

□ 측정물 용기의 온도는 주위온도에 잘 융합되어 있는가?(6페이지 참조)

□ 측정물이 정전기에 의해 대전되어 있지 않은가? (6페이지 참조)

(특히, 최소표시 1mg에서, 상대습도가 낮을 경우에 발생합니다.)

□ 측정물은, 자성 물질(철)인가? 자성 물질의 측정은 주의가 필요합니다. (6페이지 참조)

에러표시 에러Code	내 용 과 대 처 방 법
	계량값 불안정 계량값이 불안정하여 「제로표시」혹은,「캘리브레이션」을 실행할 수 없습니다. 계량팬 주위를 점검하십시오. 「계량중 주의」를 참조하십시오. 설치장소의 환경(진동, 바람, 정전기)을 개선하고, 자동환경설정을 확인하십시오. 키를 누르면, 계량표시로 되돌아갑니다. CAL
	설정범위 에러 설정된 값이 설정범위를 초과하였습니다. 재설정을 하여 주십시오.
	Cal 불량 (정) 교정분동이 규격 이상의 중량입니다.(교정분동 중량 초과) 교정분동의 중량을 확인하여 주십시오. 키를 누르면, 계량표시로 되돌아갑니다. CAL
	Cal 불량 (부) 교정분동이 규격 이하의 중량입니다.(교정분동 중량 미달) 키를 누르면, 계량표시로 되돌아갑니다. CAL
	하중 초과 에러 계량값이 최대용량을 초과했습니다. 계량팬 위의 것을 제거해 주십시오.
	하중 부족 에러 계량값이 가볍습니다. 계량팬이 올바르게 놓여 있지 않습니다. 계량팬을 올바르게 놓아주십시오. 캘리브레이션을 해주십시오.
	샘플 중량 에러 개수, 퍼센트 계량의 샘플 등록중, 샘플 중량이 너무 가벼운 것을 나타냅니다. 그 샘플은 사용할 수 없습니다.

에러표시 에러Code	내 용 과 대 처 방 법
	샘플 부족 개수계 모드에서, 샘플 중량이 너무 가볍기 때문에, 그대로 등록하면, 계수오차가 커질 가능성이 있습니다. 샘플을 추가하지 않고, 키를 누르면, 계수표시가 되지만, 정확한 계수를 위해 표시수량 만큼 샘플을 추가하고 키를 눌러 주십시오. PRINT PRINT
	내부 에러 자가점검기능 실행 후, 내부불량을 나타냅니다. (□CHECK NO□를 표시) 수리를 의뢰해 주십시오.
	풀 메모리 기억된 계량값이 가득찼습니다. 새로운 계량값을 기억시키려면 데이터를 삭제해야합니다. 「10. 데이터 메모리 기능」 참조
	메모리 종류 에러 설정되어 있는 메모리와 기억하고 있는 메모리가 서로 다릅니다. 「10. 데이터 메모리 기능」 참조

15. 고장시의 대책                          GF-SERIES

GF-SERIES                               15. 고장시의 대책

에러표시 에러Code	내 용 과 대 처 방 법
	커뮤니케이션 에러 통신상의 에러를 검출했습니다. 포맷이나 Baud rate, Parity 등을 확인해 주십시오.
	미정의 Command 에러 정의되어 있지 않은 Command를 검출했습니다. 송신한 Command를 확인해 주십시오.
	실행불능 상태 수신한 Command는 실행할 수 없습니다. 예) 계량표시가 아닌데도 QCommand를 받은 경우 예) RE-ZERO 실행중에 QCommand를 받은 경우 송신할 Command의 타이밍을 확인해 주십시오.
	시간 초과 t-Up 1로 설정한 경우, Command의 문자를 수신중에 약 1초 이상의 대기 시간이 발생했습니다. 통신을 확인해 주십시오.
	문자수 초과 수신한 Command의 글자수가 허용값을 초과했습니다. 송신할 Command를 확인해 주십시오.
	포맷 에러 수신한 Command의 나열이 올바르지 않습니다. 예) 수치의 자리수가 올바르지 않은 경우 송신한 Command를 확인해 주십시오.
	설정값 에러 수신한 Command의 수치가 허용값을 초과했습니다. Command 수치의 설정범위를 확인해 주십시오.
기타 에러 표시	이 이외의 에러 표시의 경우, 또는 상기의 에러가 해결되지 않는 경우에는 가까운 대리점으로 연락해 주십시오.

저울의 동작 확인 후 상태가 좋지 않거나 또는 수리를 요하는 에러 메시지가 발생한 경우, 구입처 등에 수리를 문의해 주십시오.

저울은 정밀기기이므로, 운송시 취급상 주의를 요합니다.

□  구입시 수납되어 있던 포장재와 포장상자를 사용하십시오.

□  계량팬은 따로 운송해 주십시오.

		GF-200	GF-300	GF-400	GF-600			GF-1200	GF-2000
용량(g)		210g	310g	410g	610g			1210g	2100g
최대 표시		210.084g	310.084g	410.084g	610.084g			1210.84g	2100.84g
최소 표시		0.001g						0.01g
재현성(표준편차)		0.001g						0.01g
직선성		±0.002g					±0.003g	±0.02g
안정 속도 ( 설정시의 대표값) FAST		약 1초
Sensitivity Drift (10℃~30℃)		±2ppm/℃
개수 모드	최소단위중량	0.001g						0.01g
	샘플 수	10, 25, 50 또는 100 개
퍼센트 모드	최소기준중량	0.100g						1.00g
	최소%표시	0.01%, 0.1%, 1% (100%중량에 의해 자동 전환)
외부 교정 분동 (*는 공장출하시의 설정)		200g* 100g	300g 200g* 100g	400g* 300g 200g		600g 500g* 400g 300g 200g		1000g* 500g	2000g* 1000g
계량팬 치수		128 × 128mm						165 × 165mm
제품중량		약 3.8 kg						약 4.3 kg
Display Refresh Rate		5회/초 또는 10회/초
사용온도 □ 습도범위		5℃~40℃, 85% RH이하 (결로현상이 없을 것)
외부 용적		210(W) × 317(D) × 86(H) mm
소비전력		AC 아답터 규격명 : TB109, 입력 : AC220V(+10%,-15%) 50Hz/60Hz 소비전력 : 약11VA (AC 아답터를 포함)
외부 통신 기능		RS-232C (표준장착, 데이터 통신용 소프트웨어 WinCT 제공)

16. 사 양                            GF-SERIES

GF-SERIES                            16. 사 양

		GF-3000	GF-4000		GF-6100	GF-6000	GF-8000
용량(g)		3100g	4100g		6100g	6100g	8100g
최대 표시		3100.84g	4100.84g		6100.84g	61008.4g	8108.4g
최소 표시		0.01g				0.1g
재현성(표준편차)		0.01g				0.1g
직선성		±0.02g			±0.03g	±0.1g
안정 속도 ( 설정시의 대표값) FAST		약 1초			약 1.5초	약 1초
Sensitivity Drift (10℃~30℃)		±2ppm/℃				±5ppm/℃
개수 모드	최소단위중량	0.01g				0.1g
	샘플 수	10, 25, 50 또는 100 개
퍼센트 모드	최소기준중량	1.00g				10.0g
	최소%표시	0.01%, 0.1%, 1% (100%중량에 의해 자동 전환)
외부 교정 분동 (*는 공장출하시의 설정)		3000g 2000g* 1000g		4000g* 3000g 2000g	6000g 5000g* 4000g 3000g 2000g	6000g 5000g* 4000g 3000g 2000g	8000g 7000g 6000g 5000g* 4000g 3000g 2000g
계량팬 치수		165 × 165mm
제품중량		약 4.3 kg
Display Refresh Rate		5회/초 또는 10회/초
사용온도 □ 습도범위		5℃~40℃, 85% RH이하 (결로현상이 없을 것)
외부 용적		210(W) × 317(D) × 86(H) mm
소비전력		AC 아답터 규격명 : TB109, 입력 : AC220V(+10%,-15%) 50Hz/60Hz 소비전력 : 약11VA (AC 아답터를 포함)
외부 통신 기능		RS-232C (표준장착, 데이터 통신용 소프트웨어 WinCT 제공)

GF-200/300/400/600                      GF-1200/2000/3000/4000/6100/6000/8000

AD-8121 멀티 펑션 프린터

주요 특징

□ 소형, 경량

□ 통계 연산 기능, 카렌더, 시계기능, 인터벌 인쇄기능

(5초∼30분 간격으로 일정시간마다 인쇄), 차트 인쇄기능

(지정한 2자리를 그래프 형식으로 인쇄), 터미널모드

□ 5×7 도트, 16 문자/행

□ 감열지 (AX-PP143, 45mm 폭 × 50mm 길이, Ø65mm) 사용

□ AC 아답타 또는 알카리 건전지를 사용

OP-10 유리 방풍장치    OP-11 유리 방풍장치      OP-13 비중측정기구

(GF-200/300/400/600용) (GF-1200/2000/3000   (GF-200/300/400/600)                                         4000/6100/6000/8000)

OP-12 동물 계량팬

(GF-1200/2000/3000/4000

6100/6000/8000용)

출하시의 옵션

OP-04 : 비교출력(릴레이 / 부저) / RS-232C / Current Loop

OP-06 : 아날로그 전압 출력 / Current Loop

17. 용 어                            GF-SERIES

GF-SERIES                            17. 용 어

안정표시											안정마크를 표시한 때의 계량값
환경											계량에 영향을 주는 진동, 바람, 온도변화, 정전기, 자계 등의 총칭
기억하다											데이터 메모리 기능을 사용해서 개수 모드에서 단위중량을 저울에 기억하는 것입니다.
캘리브레이션											올바르게 계량할 수 있도록 저울을 교정하는 것입니다.(Calibration)
출력											RS-232C 인터페이스로부터 데이터를 출력하는 것.
제로점											계량의 기준점. 저울의 계량팬에 아무것도 올리지 않은 경우의 계량값(기준값)을 말합니다. 통상, 기준값은 제로표시입니다.
스판값											측정물을 올린 값에서부터 제로를 뺀 값입니다.
데이터 번호											개수 모드에서 단위중량을 기억한 때의 정리번호입니다.
DIGIT											디지털 분해능의 단위. 저울에서는 표시가능한 최소표시를 1단위로하는 단위입니다.
TARE											계량팬에 올려져 있는 기기, 계량팬, 종이 등 계량대상 이외의 중량을 취소하는 것.
모드											저울의 목적별 동작을 말합니다.
RE-ZERO											표시를 제로로 하는 것.
GLP											□의약품의 안전성시험의 실시에 관한 기준□ (Good Laboratory Practice)
재현성											동일한 중량을 올리고 내리는 경우의 측정값 오차이며, 통상 표준편차로 표현합니다. 예) 표준편차 = 1디지트인 경우 ±1디지트의 범위로 68%의 빈도로 들어가는 것을 나타냅니다.
안정속도											측정물을 올리고 나서, 안정 마크가 점등하고, 읽어낼 때까지의 시간을 말합니다.
Sensitivity Drift											온도변화가 계측값에 미치는 영향으로 온도계수로 표시됩니다. 예) 온도계수가 2ppm/℃에서 하중 500g인 경우 기온이 10℃변화하면 표시 변동값은 표시변동값 =0.0002%/℃×10℃×500g = 100mg입니다.