Moisture Analyzer MA50C/H,MA100C/H

***설치 시 유의사항*************************************

1. 사용 전원 확인 및 퓨즈선택

- 사용자의 요구에 따라 110V 또는 220V로 공장출고 되므로 반드시 사용자의 전원이 기기전원과 맞는지 확인 후 연결한다. 전원 확인은 수분측정기 뒷면의 라벨에서 확인할 수 있다.

∙110V 일 경우 : MA50C-..230..

∙220V 일 경우 : MA50C-..115..

2. 기기의 설치

- 일반적으로 수분측정기기는 전자저울을 이용하는 것이므로 안정된 테이블에 위치시키는 것이 좋으며, 또한 실험 중 시료의 건조과정에서 냄새가 발생할 수 있으므로 환기시설이 되어 있는 장소가 좋다.

***제품의 특성*****************************************************

■ 원리 : 건조 감량 방식 (LOD, Loss of Dry Weight)-건조전의 수분측정함량과 건조 후의 재측정 함량의 차이가 표시됨

■ 가열 방식 : 적외선을 사용하는 방법으로 시료 내부에 가열이 가능하므로 효율적임.

■ 가열램프를 시료의 특성에 따라 Ceramic 이나 Halogen중 선택 및 교체 가능

(모델명 C는 Ceramic, H는 Halogen lamp)

■ 끝내기 기능 : 완전 자동, 반자동, 수동 (시간 설정)의 ASAP(자동관찰조정)기능

∙ASAP(Automatic Searching/ Automatic Programing) : 시료의 수분율 및 특성에 따라 적절한 온도, 시간 및 가열속도를 자동으로 제시

■ Auto Tray 방식 : 가열 부위를 자동 개폐 할 수 있음(잔열에 의한 전건조 방지 및 진동 최소화)

■ 데이터 프린터 본체 내부 설치 사용 가능 (선택사양)

모 델 명	MA50C/MA50H	MA100C/MA100H
최소표시	1mg/0.01%	0.1mg/0.001%
최대용량	50g	100g
재현성	0.05%(≤ 5g)	0.02%(≤ 5g)
온도범위	30～200℃	30～200℃
시간설정	1× 999분	3× 999분
교정용 분동	외부분동(선택사양)	내 장

***사용방법***************************************************

1. 작동 버튼의 설명

:  ON/OFF 버튼

:  iso TEST

:  Setup menu

:  선택사양인 프린터에 종이 급지

:  프린터나 컴퓨터 등의 주변기기로 데이터를 송신

:  샘플 chamber의 개폐기능

: 숫자 키

:  알파벳 키

2. 기본적인 기기작동 방법

1) ON/OFF 버튼을 눌러 전원을 켠다.

2)         버튼을 눌러 덮개를 열고 빈 시료 접시-

를 올린 후 아래 Tare 소프트키를 누른다.

3) 측정하고자 하는 시료를 약 2g 전후로 접시 전체에 고루 펴고 아래 Start 소프트키를 누른다. 시료 챔버는 자동적으로 닫히고 설정된 프로그램에 따라 수분측정을 시작한다.(공장출하시설정)

건조 진행 중 : 잠시 기다린다.

※ 결과 판독

4) 측정이 끝나고 결과치가 나오면 Next 버튼을 눌러 다음 시료의 측정 준비단계로 전환한다.

3. 프로그램 설정  (MA100 : 1～30개, MA50 : 1～5개 프로그램 저장)

♣ Prog. 소프트키를 누른다.                     ♣ Drying Parameter (Overview)

1) Program name 선택 후 알파벳 키를 이용하여 프로그램명 입력

2) Heating program 선택 후 원하는 건조 속도와 온도를 입력

3) 계속되는 측정 시 빠른 온도 조절을 위해 Stanby temperature 선택 후 대기온도 설정

4) 목적 량 설정 혹은 최소 + 최대 측정 범위 량 설정 시 Bar graph for weighing sample 선택 후 설정

5) Start analysis 선택 후 원하는 시작 프로그램 설정

6) End of analysis 선택 후 자동/반자동/asap/시간/수동 중 원하는 끝내기 기능을 설정

7) Display mode 선택 후 원하는 디스플레이 방법을 설정(0～100%수분 변화율, 100～0% 잔여샘플 변화율, 0～1000% Ratio, 잔여량)

☞원하는 프로그램을 모두 설정 후에는 ≪ 키를 눌러 빠져 나온다.

☞기존의 프로그램을 작동시킬 때는 원하는 프로그램을 선택 후 Load키를 누르고 Yes를 누르면 바로 미리 설정되어있는 프로그램을 활성화 시킬 수 있다.

♣ SETUP Menu 설정

4. 온도변화 및 끝내기 설정방법

■ 온도 변화시키는 방법

0. Prog. 소프트키를 누른다.

1. 원하는 Program 번호를 선택 후 ＞키를 눌러 들어간다.

2. Heating Program으로 들어간다.

3. standard drying으로 들어가서 ＞버튼을 누른다. (일반적인 경우)

4. 온도를 변화 시킬 수 있는 화면이 나타난다.

5. 이 화면에 원하는 온도를 설정한다. ( 숫자 키를 이용한다.)

6. 온도를 입력한 후 ꏮ을 눌러준다.

7. 설정 후 ≪키를 눌러서 빠져나온다. (완료)

■ 끝내기 설정 방법

0. Prog.키를 눌러준다.

1. 원하는 Program 번호를 선택 후 ＞키를 눌러 들어간다.

2. End of  analysis로 들어간다. (여러 가지 타입이 있으나 한 예로 시간설정방법 택일)

3. Time 으로 들어가서 .＞버튼을 누른다.

4. 시간을 설정 할 수 있는 화면이 나타난다.

5. 원하는 시간을 설정한다. (설정 된 시간 후에 자동으로 끝나게 됨)

6. 설정 후 ＜키를 눌러서 빠져나온다. (완료)