한글 사용설명서

Sartorius Competence

CP Series

Electronic Semimicro-and Analytical Precision Balances and Precious Metal Scales

목 차  ㅣ3

3	목 차	24	응용프로그램
4	설치 방법	25	각 시료별 합산기능
6	설치 순서	27	계수기능(Counting)
8	전원 접속	28	% 단위 계량
9	안전상의 주의	29	동물계량 및 평균계량
10	계량 조작	30	악세사리
11	하부계량 및 잠김장치	32	문제발생시 응급조치요령
12	디스플레이의 설명
13	캘리브레이션 (감도교정)
15	저울의 조작메뉴 설정
16	조작메뉴 설정의 예
17	조작메뉴 코드표
22	ID, 시간, 날짜 및 화면밝기조절 설정

ㅣ4	설치방법

설치 환경

싸토리우스사의 CP Series 저울은 연구실, 공장내의 어떠한 조건 하에서도 신뢰 할 수 있는 계량 결과를 제공하도록 설계되어 있습니다.

아래의 유의점을 지켜 설치 장소를 선택하면, 더욱 빠르고 정확한 계량이 이루어집니다.

- 저울은 안전한 면에 설치한다.

- 태양과 히터의 고열을 피한다.

- 열린 창문이나 문으로부터의 통풍을 피한다.

- 극심한 진동을 피한다.

- 충격, 부식성 가스로부터 저울을 보호한다.

저울을 폭발위험이 있는 장소나 지역에서는 사용하지 말아주세요.

저울을 장시간 습도가 높은 곳에 놓아두지 마십시오.

저울을 저온에서 고온의 장소로 이동시킬 경우 공기 중의수분이 차가운 저울의 표면에 내려 앉아 결로가 발생할 수 있으므로 이러한 경우에는 저울을 전원에 접속하기 전 두 시간 정도 두어 환경에 적응시키십시오.

그 후 전원을 연결시키면 저울 내외의 온도차에 의한 습도의 영향을 피할 수 있습니다.

ㅣ5

Sartorius CP, GC, GP시리즈는 모든 기종의 작업순서가 동일합니다. 이 시리즈들로 싸토리우스사가 고품질의 분석, 정밀 계량을 제공합니다.  정확한 계량결과를 구함과 동시에 작업능률도 오를 것입니다.

보관 및 운송에 대하여

허용 보관온도 -40℃ - +70℃

-40℉ - +158℉

포장은 최대 1m 의 높이에서 떨어져도 내용물인 저울은 파손되지 않도록 설계되었습니다.

포장을 뜯은 후, 난폭한 운송에 의한 파손이 있는지 확인해 주세요.  파손이 발생했을 경우에는 한국싸토리우스에 연락후 지시에 따라 주십시오.

포장재는 나중의 운송을 위해 보관해 두시면 편리합니다. 재포장을 할 경우 파손 방지를 위해 모든 접속 케이블을 빼 주십시오.

저울은 극도의 고.저온, 다습, 충격, 진동등을 피해 주십시오.

ㅣ6	설치순서

사각유리챔버의 설치

● 사각유리 챔버를 조심스럽게 저울의 정위치에 올려 놓으십시오.

● 저울 뒤쪽의 슬라이딩 잠금장치를 왼쪽으로 밀면 유리챔버는 고정됩니다.

● 다음 부품을 순서에 따라 설치해 주십시오.

- 바닥 판(Base plate)

- 쉴드 디스크(Shield disk)

- 계량 접시(Weighing pan)

ㅣ7

삼각유리챔버의 설치

● 유리 챔버를 정위치에서 약간 왼쪽으로 비틀어 돌려놓으십시요.

● 유리챔버를 시계방향으로 고정될때까지 돌려 주십시오.

● 다음 부품을 순서에 따라 설치하여 주십시요.

- 바닥 판(Base plate)

- 팬 서포트(Pan support)

- 계량 접시(Weighing pan)

○ 각각의 사이드 패널의 제거가 가능하여 측면에서 계량챔버로의 접근이 용이합니다.

CP622

● 다음 부품을 순서에 따라 설치해 주십시오.

- 팬 서포트(Pan support)

- 계량 접시(Weighing pan)

ㅣ8	전원 접속

저울은 AC 어댑터의 전원으로 작동합니다. AC 어댑터에 기재되어 있는 전압과 사용지역의 전원이 일치하는지 확인해 주십시오. 최대용량 10kg까지의 저울의 어댑터는 (85...265V～)의 자유전압이고 10kg이상의 저울 어댑터는 전압 115V/230V로 선택할 수 있습니다. 만일, AC 어댑터 라벨, 또는 플러그에 기재되어 있는 내용과 실제사정이 일치하지 않을 경우에는 싸토리우스, 혹은 대리점으로 연락해 주세요.

중 요

반드시 싸토리우스 라벨이 붙어있는 전용 AC 어댑터를 사용하여 주십시오. 다른 제조원의 AC 어댑터를 사용하는 경우, 예를 들어 그 물품이 해당국의 안전기준검사 합격마크가 있다하더라도 싸토리우스의 기술자에게 확인을 받은 후 사용해 주세요.

안전상의 주의 ㅣ9

Class 2에 해당하는 AC 어댑터는 벽면의 콘센트에 직접 꽂아 줍니다. 전압 출력 단자는 몸체에 들어 있습니다. 사용상의 필요에 따라 접속시켜 주십시오. 인터페이스도 전기적으로 저울의 AC 어댑터 전원으로 작동합니다.

전파 방해에 대한 정보

경고

이 장치는 라디오 주파수의 에너지를 발생, 사용, 발신합니다. 만일 취급설명서대로 설치, 사용하지 않을 경우에는 라디오 교신에 장애를 일으킬 수 있습니다. 이 장치는 FCC 기준 제 15항 J절에서 규정하는 Class A 컴퓨팅 기기의 테스트를 받고, 기준을 충족시키고 있슴이 규명되었습니다. 이 기준은 통상 상업적 환경에 있어서 이와 같은 장해에 대해 적절하게 보호 받도록 만들어져 있습니다. 이 기준에 적격인 기기를 주택지역에서 사용 했을 경우에는 장해가 일어날 가능성이 있고, 그러한 경우에는 사용자의 책임으로, 장해를 제거하는 필요한 조치를 취해야 합니다.

전자기기와의 접속(주변기기)

프린터나 주변기기를 인터페이스 보드에 접속하거나 떼어 낼 경우는 반드시 AC 전원 어댑터를 빼서 전원을 차단한 후 행하여 주십시요.

ㅣ10	계량 조작

워밍업

저울과 전원 콘센트를 AC 어댑터로 접속한 직후, 또는 전원 콘센트의 전원이 차단되어 있었을 경우에는 30분 이상 워밍업을 한 다음 사용해 주십시오.

충분한 워밍업을 한 다음에야 저울은 적정한 작동온도에 도달하며, 비로서 정확한 계량 결과를 나타낼 수 있습니다.

자동점검

스위치를 ON하면 Auto check 기능에 의해 저울의 전자회로는 자동으로 점검됩니다.

표시부에 제로점이 나타나면, 천칭의 사용준비가 완료된 상태입니다.

수평의 조절

사용지점에 따라 수평조절기 다리를 적당히 돌려서 수평기의 물방울이 원의 중앙에 오도록 조정하면, 저울의 수평을 맞출 수 있습니다.

저울의 높이를 높이고 싶을 땐 수평조절기를 시계방향으로, 저울의 높이를 낮추고 싶을 땐 반 시계방향으로 돌려 줍니다.

하부 계량 및 잠김장치 ㅣ11

Below-Balance/Scale Weighing

저울의 바닥면에 하부계량할 수 있는 고리가 부착되어있습니다. (12kg 이상의 저울은 선택사양)

● 저울 밑바닥의 커버를 열어주십시오.

● 내장된 고리(1)의 사용 : 고리에 샘플을 부착할 수 있습니다.(예 : 고리선 사용)

○ 빈 구멍(2) : 특별한 고리의 사용시

도난방지용 잠김장치

최대용량 10kg까지의 저울은 도난방지용 잠김장치가 기본으로 장착되어있습니다. 필요시 도난방지용 잠김장치를 체인이나 자물쇠로 잠그면 어디서라도 안전하게 사용하실수 있습니다.

ㅣ12	디스플레이의 설명

번 호	설 명	번 호	설 명

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.	계량단위	9.	교정키(Calibration 작동키)
2.	용기무게소거키(영점키)	10.	작업취소키(Clear Function key) 예 - 응용프로그램 종료시 - 보정도중 취소시
3.	GLP 규격의 출력 표시
4.	출력중임을 표시	11.	전원키(On/Off key)
5.	시료합산기능시 NET값 표시	12.	현재 교정중임을 표시
6.	출력키	13.	동물계량시 자동시작기능 표시
7.	응용기능키(Function key) (응용프로그램의 시작이나 조작시)	14.	스탠바이상태 표시
8.	응용프로그램의 종류 표시	15.	계량 결과 표시부

캘리브레이션(Calibration, 감도교정) ㅣ13

Calibration/Adjustment(교정/보정)

캘리브레이션을 함에 따라 저울은 설치 환경의 변화에 대응합니다. 워밍업 완료후, 최초의 계량을 하기 전에, 캘리브레이션을 해 주세요. 또 저울의 설치 장소를 바꾼 경우, 설치환경이 변한 경우 (특히 온도/환경의 변화)는 다시 캘리브레이션할 필요가 있습니다.

교정 및 보정을 하는 방법에는 다음과 같이 두가지가 있습니다.

- 교정(Calibration) 후 보정(Adjustment)을 자동으로 한번에 (1 10 1)

- 교정(Calibration) 후 편차를 확인 보정(Adjustment)을 하거나 생략하는 경우(1 10 2)

내장된 교정 분동에 의한 캘리브레이션

메뉴코드 : 1 9 3

(분동내장형 저울의 경우 자동 설정)

정밀감도 0.1mg 이하의 저울 또는 - OCE Type에는 내장교정분동이 장치되어 있습니다. 이 분동은 서브 모터에 의해 센서에 감지되며, 캘리브레이션 후 다시 제자리로 돌아옵니다.

표시부의 제로점을 확인 후, CAL 키를 눌러 캘리브레이션을 시작합니다. 만일, 어떤 이유에 의해 캘리브레이션의 방해가 있었을 때는 메시지 ‘Err 02' 가 단시간 표시됩니다. 이 경우에는 용기무게 제거 후, 표시부의 제로점을 확인하고나서, CAL 키를 누릅니다.

ㅣ14

외부 기준분동에 의한 캘리브레이션

메뉴코드 : 1 9 1

(외부 기준분동 저울의 경우 자동설정)

저울의 정밀감도와 동등하거나 그 이상의 정밀한 교정 분동을 사용해 주십시오.

표시부의 제로점을 확인후, CAL 키를 누릅니다. 교정분동의 중량이 그램단위로 표시됩니다. 에러 메시지(Err 02)가 표시되었을 때는, 캘리브레이션 시작 때 에러 또는 방해가 있었음을 나타냅니다. 이 경우에는 용기무게 제거 후, 제로점을 확인 한 후, 다시 CAL 키를 누릅니다.

교정 분동을 계량접시의 중앙에 놓아주십시오. 저울은 자동으로 캘리브레이션을 합니다. 교정이 완료되면 교정분동의 중량과 안정됨을 나타내는 “g" 이 표시됩니다.

주 의

내장 교정분동으로 캘리브레이션 할 경우에는 계량접시에 아무것도 올려놓지 마세요.

저울의 조작메뉴설정 ㅣ15

저울의 설치 환경과 측량목적, 각종용도에 따라서 더욱 적절히 대응하기 위해 ‘ 메뉴선택

프로그램 ’ 을 갖추고 있습니다.

공장 출하시의 저울은 표준조건하에서의 사용에 적절한 메뉴코드로 설정되어 있습니다.

만약, 설치환경이 특수할 경우에는 메뉴코드를 변경해서 목적용도에 맞추어 사용할 수 있도록

저울의 메뉴를 설정하십시요

이 메뉴얼에서 공장출하시의 메뉴코드에는 ‘ * ’ 가 붙어 있습니다.

메뉴코드 중에서 적절한 코드를 설정하면, ‘ * ’ 가 붙어 있지 않은 코드 기능도 선택할 수

있습니다.  이하의 페이지에 메뉴코드를 정리 했습니다.

메뉴코드 선택과 설정

특정의 기능을 선택할 경우 해당 메뉴코드의 살정이

필요합니다.

다음은 코드를 변경하는 3단계 입니다.

- 메뉴를 불러낸다.

- 코드의 설정

- 코드설정의 고정과 저장

코드 설정시, 각 Key에는 다음과 같은 기능이 있습

니다.

= 1회 누를 때마다 숫자가 하나씩 증가한다.

(숫자는 7-8-9-1 과 같이 순환합니다.)

= 코드 설정을 확인 : 코드 설정을 저장해서,

메뉴를 구별한다.

= 코드의 세자지 숫자가 순환 (1st - 2rd -

3nd - 1st ...)

ㅣ16	조작메뉴설정의 예

예) 설치환경이 ‘불안정한 상태’ 에서의 저울 설정

(메뉴코드 1 1 4)

조작법                   작동키                     표시부

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. 저울의 전원을 일단 끕니다.

2. 다시 전원을 넣습니다.

3. 전체 시그먼트가 표시되는 동안 TARE 키를 누릅니다.

4. 디스플레이에 ‘1’이 표시됩니다.

(CAL 키를 누르면 숫자는 증가합니다.)

5. ‘1’로 맞추고 프린터키를 누릅니다.

6. 코드 두 번째의 숫자로 옮겨진걸 확인하고 다시 프린터키를 누릅니다.

7. 세 번째의 숫자로 옮겨집니다.

8. ‘4’가 표시될때까지 CAL키를 계속 누릅니다.

9.TARE 키를 눌러서 이제 막 설정한 코드를 확인합니다.(코드번호 오른쪽위에 ‘0’이 표시됩니다.)

10.다른 코드도 함께 설정할 경우 프린터키를 누르면 첫단계로 돌아갑니다.

11.이제 코드를 저장할 경우는 2초이상 TARE키를 누릅니다.

12.전원이 자동으로 꺼졌다가 켜지면서 설정된 코드로 재시작합니다.

조작메뉴코드표 ㅣ17

ㅣ18

ㅣ19

ㅣ20

ㅣ21

ㅣ22	ID, 시간, 날짜 및 화면밝기조절 설정

예) ID, 시간, 날짜 및 화면밝기 설정의 예

조작법                   작동키                     표시부

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. 저울의 전원을 일단 끕니다.

2. 다시 전원을 넣습니다.

3. 전체 시그먼트가 표시되는 동안 F 키를 누릅니다.

4. 프린터키를 누르면 숫자의 옆자리로 옮겨집니다.

5. CAL 키를 누르면 숫자는 증가합니다.

(원하는 ID를 설정하십시요)

6. TARE키를 누르면 시간설정모드로 변환합니다.

(24시간단위 - H, 12시간단위 - P)

7. CAL 키를 누르면 숫자가 증가합니다

8. 프린터키를 누르면 옆자리로 옮겨집니다.

(시간. 분. 초)

9. 시간을 저장하고 다시 TARE 키를 누르면 날짜설정모드로 변환합니다.

10. 위와 마찬가지 방법으로 날짜를 설정합니다.

11. 날짜를 설정한 후 다시 TARE 키를 누르면 화면밝기조절모드로 변환합니다.

ㅣ23

조작법                   작동키                     표시부

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

12. CAL 키를 눌러 밝기를 조절합니다.

13. 모든 설정의 저장은 TARE키를 2초 이상 누릅니다.

14. 전원으로 자동으로 꺼졌다 켜지면서 설정된 프로그램으로 재시작합니다.

ㅣ24	응용 프로그램

일반적인 계량기능과 함께, CP Series 저울에는 여러 가지 다양한 응용 프로그램이 준비되어 있습니다.

싸토리우스사의 저울이 얼마나 신속, 장확하게 ‘각 시료별 합산기능, 계수 기능, % 중량, 동물계량’ 등을 손쉽게 계량할수 있는지 시험해 보십시요.

응용프로그램이나 다른 특별한 기능을 선택할 경우는 응용프로그램에서 필요한 코드를 선택하여 주십시오. 또한, 메뉴코드 설정시에는 ‘메뉴코드설정의 예’ 페이지를 참고하십시요.

부가적으로 어떤 특별한 용도의 기능을 선택하고나, 또는 데이터를 표시하고 출력하고 싶은 경우는 메뉴코드표를 참조해 주십시요.

프로그램을 잘못 입력하였거나, 다른 사람이 사용했던 저울을 사용할 때는, 먼저 리셋트 기능 코드  ‘9 - - 1’을 선택하여 제품 출하시 설정코드로 되돌려 주십시요.

여러 응용프로그램의 코드확인

응용프로그램 명	설정 코드
각 시료별 합산 기능......................	2 1 6
계수기능.................................	2 1 4
%단위 계량..............................	2 1 5
동물계량, 평균계량........................	2 1 7

각 시료별 합산기능 ㅣ25

예) 여러 시료들의 계량

기본설정 : 각시료별 합산기능 코드 - 2 1 6

자동데이타 출력 - 7 1 2

출력 인자 On - 7 2 2

각 성분/용기무게의 인자 - 7 3 13

조작법                   작동키                     표시부

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. 저울의 전원을 넣습니다.

2. 빈 용기를 저울위에 놓습니다.

3. TARE키를 눌러 용기무게를 소거시킵니다.

4. 첫 번째 시료를 넣습니다.

5. F 키를 눌러 데이터를 저장합니다.

6. 두 번째 시료를 넣습니다.

7. F 키를 눌러 데이터를 저장합니다.

8. 추가 계량시 5, 6번 단계를 반복합니다.

9. F키를 2초이상 길게 누르면 지금까지의 계량값들을 일시저장상태로 둘 수 있습니다.

ㅣ26

조작법                   작동키                     표시부

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

10. 마지막 시료를 넣습니다.

11. F키를 눌러 저장합니다.

12. CF 키를 눌러 용기무게를 뺀 시료합산값을 확인하실수 있습니다.

계수기능(Counting) ㅣ27

예) 동일무게 샘플의 계수산출시

기본설정 : 계수기능 코드 - 2 1 4

자동데이타 출력 - 7 1 2

출력 인자 On - 7 2 2

조작법                   작동키                     표시부

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. 저울의 전원을 넣습니다.

2. 빈 용기를 저울위에 놓습니다.

3. TARE키를 눌러 용기무게를 소거시킵니다.

4. 용기안에 기준샘플의 수만큼 넣습니다.

(예를 들어 10pcs)

5. F 키를 눌러 데이터를 저장합니다.

(오른쪽그림과 같이 계수와 중량이 저장됩니다.)

6. 원하는 수만큼 샘플을 넣습니다.

(예 : 500개의 수량을 원할경우)

7. 원하신다면 프린터키를 이용해 출력하십시요.

8. F키를 누르면 중량값을 확인하실수 있습니다.

9. 다시 F키를 누르시면 계수값을 확인하실수 있습니다.

10. 모든 샘플과 용기를 제거하십시오.

11. 추가 계량시 6단계부터 시작하시면 됩니다.

12. 기준샘플 수량의 제거는 CF키를 누르시면 됩니다.

* 기준 샘플의 개수 변경을 원하다면 F키를 2초 이상누름으로서 5, 10, 20, 50, 100중 선택할 수 있습니다.

ㅣ28	% 단위 계량

예) 잔여 중량의 %결정시

기본설정 : %단위계량 코드 - 2 1 5

자동데이타 출력 - 7 1 2

출력 인자 On - 7 2 2

기준 % : rEF 100%

조작법                   작동키                     표시부

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. 저울의 전원을 넣습니다.

2. 빈 용기를 저울위에 놓습니다.

3. TARE키를 눌러 용기무게를 소거시킵니다.

4. 용기안에 샘플을 넣습니다.

(샘플중량의 예 : 111.6g)

5. F 키를 눌러 데이터를 저장합니다.

(오른쪽그림과 같이 초기 샘플의 중량을 100%로 환산됩니다.)

6. 만약 이 실험이 샘플의 수분량측정이나  혹은 샘플조작으로 중량을 감소시키고 그 잔량을 확인하기 위한 것이라면 용기와 함께 실험목적에 맞는 전처리 과정을 합니다.

7. 샘플을 전처리 하셨다면 다시 용기채 저울에 올려놓으십시요.

8. 오른쪽 값은 현재 초기값에 대응한 잔량의 %이며 프린터키로 출력합니다.

9. CF키를 누름으로서 잔량에 대한 중량값을 확인하실수 있습니다.

10. 잔량에 대한 중량값을 출력하십시요.

동물계량 및 평균계량 ㅣ29

예) 20의 카운트를 두고 동물계량시(- 샘플의 계량값이 불안정한 경우 평균계량으로도 이용가능)

기본설정 : 동물계량 코드 - 2 1 7

자동데이타 출력 - 7 1 2

출력 인자 On - 7 2 2

기준 카운트 : 20

조작법                   작동키                     표시부

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. 저울의 전원을 넣습니다.

2. 동물계량 용기를 저울위에 놓습니다.

3. TARE키를 눌러 용기무게를 소거시킵니다.

4. 용기안에 계량하고자 하는 동물을 넣습니다.

5. F 키를 누르면 자동으로 20부터 카운트합니다.

6. 카운트 후 그 시간동안의 중량값이 평균값(x-Net)으로 표시됩니다.

7. 계량 후 용기를 제거하십시요.

* 기준 모드 20의 변경을 원한다면 F키를 2초이상 누른 후 5,10,20,50,100의 5개중 선택할 수 있습니다.

ㅣ30	Accessories(선택사양)

악세사리	Order No.
▶ 프 린 터 컴펙트한 모델로서 실제 날짜(4자리 연도 표기)와 시간, ISO/GLP 출력 양식이 기록되며 통계처리 프로그램이 내장되어 자동적으로 데이터를 처리함. ▶ 원격디스플레이 (반사식) 1.5mm의 케이블이 부착되어 이동이 가능한 액정표시 Display (투과식) Overhead projector 용 ▶ 충전용 밧데리팩 - 최대용량 10kg 미만 모델용 - 최대용량 10kg 이상 모델용 AC Adapter에 의해 충전 가능, 1회(15시간)충전시 20～40시간 사용가능한 외부 전원공급장치	YDP03- OCE YRD02Z YRD13Z YRB05Z YRB06Z

ㅣ31

보정용 분동

▶ 비중측정킷트 고체,액체 그리고 분말의 비중값을 부력법을 이용하여 보다 사용하기 쉽고, 보다 정확하게 측정하기 위한 비중측정기 ▶ 소프트웨어 저울에서의 측정한 Data를 PC로 전송하기 위한 프로그램 ▶ Draft shield chamber(사각 방풍유리챔버) 강한 외풍에서도 정확한 무게값을 측정하기 위한 Analytical 타입의 Chamber	YDK01 YSC01L YDS01CP

ㅣ32	문제발생시 응급조치요령

문 제 점	원 인	조 치
표시부에 아무것도 나타나지 않는다.	- 전원의 전압이 없다. - AC어댑터가 접속되어있지 않다.	- 공급 전원 회로를 체크 - AC어댑터를 확실히 접속시킨다.
캘리브레이션(교정)후 표시부에 아무것도 나타나지 않는다.	- 저울이 설치된 환경이 불안정하다. - 저울이 아직 내부적으로 안정화되지 못했다.	- 주위환경을 확실히 안정화시킨다. - 저울이 설치된 주위의 진동을 없앤다. - 바람막이가 완전히 닫는다.
“H"의 표시	- 중량이 계량 범위를 넘어서 있다.	- 하중을 줄인다.
“L" 또는 ”Err54"의 표시	- 계량접시 또는 써포트 디스크가 바르게 설치되지 않았다.	- 계량접시, 팬써포트디스크를 바르게 설치한다.(저울기종에 따른다)
“Err02"의 순간적인 표시	- 캘리브레이션하기 위해 CAL Key를 눌렀을 때 아직 제로점이 잡혀있지 않았었다. - 저울에 무엇인가 올려져있다.	- Tare key를 누르고, 다시 CAL Key를 눌러서 보정한다. - 계량접시를 비운다.
중량 표시값이 불안정하다.	- 불안정한 설치환경 - 진동이나 바람의 영향을 많이 받는다. - 바람막이가 완전하게 닫히지 않았다. - 계량접시와 하우징 사이에 이물질이 끼어 있다. - 하부계량용 후크에 개폐문이 열려진 상태이다.	- 설치장소를 바꾼다. - 메뉴프로그램으로 설치환경에 대응한다. - 바람막이를 완전히 닫는다. - 이물질을 제거한다. - 하부개폐문을 끼워넣고 하부계량용 후크부를 닫는다.
계량결과값이 확실히 맞지않다 판단될때	- 저울이 감도교정되어 있지않다. - 계량전에 용기무게 제거가 되어있지 않다. - 수평조절기의 기포가 중앙에 위치하지 않았다.(수평이 잡혀 있지 않음)	- 감도 교정을 실시한다. - 계량전에 용기무게 제거를 한다. - 수평을 조정한다.