Sartorius Talent, TE

한글 설명서

( Analytical balance, Precision Balance)

■ 저울의 작동방법

기본적인 기능

1. 저울의 전원을 켠다.

2. Tare 키를 사용하여

영점을 맞춘다.

3. 팬 위의 측량할

샘플을 올려놓는다.

(액정에 나타나 있는 값이

샘플의 무게)

보정 방법

1. 저울의 Tare 키를

누른다.

2. Tare 버튼을 2초이상

누르면 액정화면에 기준

분동의 무게값이 표시된다.

3. 나타나는 무게만큼의

분동을 올려준다.

보정 후에 액정 화면에는

g단위가 나타난다.

4. 분동을 제거한다.

메뉴코드 설정방법

예) 설치환경이 ‘불안정한 상태’ 에서의 저울 설정

(메뉴코드 1 1 4)

조작법                   작동키                     표시부

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. 저울의 전원을 일단 끕니다.

2. 다시 전원을 넣습니다.

3. 전체 시그먼트가 표시되는 동안 TARE 키를 누릅니다.

4. 디스플레이에 ‘1’이 표시됩니다.

(TARE 키를 누르면 숫자는 증가합니다.)

5. ‘1’로 맞추고 프린터키를 누릅니다.

6. 코드 두 번째의 숫자로 옮겨진걸 확인하고 다시 프린터키를 누릅니다.

7. 세 번째의 숫자로 옮겨집니다.

8. ‘4’가 표시될때까지 TARE키를 계속 누릅니다.

9. 프린터 키를 2초이상 눌러서 이제 막 설정한 코드를 확인합니다.(코드번호 오른쪽위에 ‘0’이 표시됩니다.)

10.다른 코드도 함께 설정할 경우 프린터키를 누르면 첫단계로 돌아갑니다.

11.이제 코드를 저장할 경우는 2초이상 TARE키를 누릅니다.

12.전원이 자동으로 꺼졌다가 켜지면서 설정된 코드로 재시작합니다.

저울 사용 시 주의사항

- 전원을 확인 후 전원을 연결한다. (110v/ 220v)

- 최소 30분이상 예열 후 사용한다. (정확한 측정치를 얻기 위해)

- 수평을 확인한다.

- 저울의 보정은 수시로 한다.(월 1회이상)

- 팬은 항상 깨끗이 한다.

- 이동시 계량 팬은 분리하고 전원은 차단한다.

- 팬에 충격이나 무리한 힘, 진동을 주지 않는다.

- 물이나 습기에 주의한다.